中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辐射探测器 | - 伽马探测器 4台 - 仪器类型：电离室 - 有效量程：100nGy/h~100mGy/h； - 能量范围：60keV~3MeV； - *相对固有误差：≤±15% - 工作温度：在-10℃~+40℃范围内，能稳定工作； - 实时数据展示：实时显示当前探测器剂量率、实时监控主机与服务器通讯状态； - 报警阈值设置：超阈值声光报警； - 本地可保存历史数据记录； - 通讯故障，屏幕报警提示； - 电磁兼容性：符合国标GB/T17626.2-2018和 GB/T17626.3-2016标准要求。 - 机械特性（振动特性）：正常工作； 以上标*的参数需提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检定、校准证书或者测试报告，其他参数需提供产品彩页或官网截图，所有材料需在报价时提供。 - 中子探测器 2台 - 仪器类型：正比计数器 - 有效量程：100 nSv/h~10 mSv/h； - 能量范围：0.025eV~14 MeV； - *相对固有误差：≤±15%； - 工作温度：在-10℃~+40℃范围内，能稳定工作； - 实时数据展示：实时显示当前探测器剂量率、实时监控主机与服务器通讯状态； - 报警阈值设置：超阈值声光报警； - 本地可保存历史数据记录； - 通讯故障，屏幕报警提示； - 电磁兼容性：符合国标GB/T17626.2-2018和 GB/T17626.3-2016标准要求。 - 机械特性（振动特性）：正常工作； 以上标*的参数需提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检定、校准证书或者测试报告，其他参数需提供产品彩页或官网截图或报告，所有材料需在报价时提供。 3、通讯 按照嵌入式EPICS IOC的标准开发IOC，实现远控功能，具体技术细节规范以EPICS相关文档为标准。 使用业界广泛使用的标准协议，如工业通讯协议Modbus TCP/IP、可编程仪器标准命令SCPI等，以减少协议约定的工作量。 厂家需提供安装支架及安装调试服务。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同生效之日起120日内将货物送达至指定地点。 验收指标及验收要求：供应商需提供计量院或计量站出具的仪器的校准证书 保修及售后服务：产品质保期为12个月，时间自验收合格之日起计算。质保期内货物出现质量问题的，供应商应再3日内以更换等方式解决，并承担相应费用。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：