中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空镜箱 | - 数量：1个 - 真空主体及其相关各零部件：均采用304牌号（0Cr18Ni9）优质不锈钢材料制成。 - 对真空室体及其相关零、部件，均按照超高真空部品的加工工艺规范为准，完成机加工和清洗及组焊，并进行高温除氢处理，内表面粗糙度应当满足：Ra≤0.8μm。 - 对真空室体及其相关零、部件，所有锐边倒钝，去尖角、毛刺或飞边；所有元件在焊接和装配前需清洁处理，去除油脂、污物、灰尘等，并干燥保存。 - 采用氩弧焊方式完成各真空部件的组焊，焊接要求焊透，焊缝以外无烧熔斑点及焊料流淌，焊接完成后必须对焊缝进行外观检查，焊缝表面不得有裂缝、气孔、夹渣及咬边等焊接缺陷。 - 法兰基本尺寸基于GB/Z 25756-2010，加工完成后要求松套法兰可自由旋转，真空法兰表面硬度>140HB（提供检测报告），焊接时法兰螺栓孔在中心线两侧对称分布，不对称度≤0.1mm。 - 镜箱极限真空≤5×10-5 Pa，漏率≤5×10-12 Pa·m3/s (以氦质谱检漏仪的检测结果为准)。 - 真空镜箱进行热处理以消除应力，并提供报告。 - 甲方提供镜箱初步设计方案，乙方根据甲方提供的初步方案，进行细化，提供solidwork模型文件及加工图纸，经甲方确认后进行加工。 - 镜箱最终方案需经过受力模拟分析，要求不锈钢板在厚度方向形变应小于厚度的千分之二，分析报告经甲方确认后方可进行加工。 - 提供镜箱及其内部光学元件支撑件的振动固有频率分析报告，并根据分析结果改进支撑结构。 - 提供一个液氮冷阱，冷阱表面温度应能降至 -180°C 以下。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：图纸确认后3个月内 交付进度：一次性交付 付款方式：甲方预付合同总金额的40%，货到甲方验收合格后支付合同总金额的60% 验收指标及验收要求：提供出厂检测报告，需要包含材料证明、真空检测报告、受力分析报告、振动分析报告。现场验收指标极限真空≤5×10-5 Pa，漏率≤5×10-12 Pa·m3/s 保修及售后服务：质保期一年 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：