中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空规线缆 | 1.线缆应采用三层同轴结构设计，导体材料为高纯度铜丝，具有良好的导电性能和柔韧性。电缆自内向外依次由中心导体、绝缘层、内层屏蔽层、内层护套、外层屏蔽层及外层护套组成，整体结构应具备优良的电磁屏蔽性能和抗干扰能力，确保信号传输稳定可靠。绝缘层材料应具有良好的耐压性能和低介电损耗特性，屏蔽层应满足高覆盖率要求（不低于95%），以降低串扰与外界电磁干扰。 2.电缆适用环境温度范围为 -35°C 至 +75°C，在此温度区间内应保证机械性能和电气性能稳定可靠。 3.最小弯曲半径不大于 120 mm，在规定弯曲条件下不得出现绝缘破损、屏蔽断裂或性能下降现象。 4.导体和屏蔽间电容应小于55pF/m，适用于超高真空离子规测量应用，保证系统响应时间与测量稳定性。 5.直径9.2±0.3mm，匹配现有接头。 6.传输延迟4.0ns/m。 7.阻抗75±5欧。 线缆长度：1700m |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：自合同签订之日起15天内，完成所有货物的交付并通过验收。 交付地点：安徽省合肥市中国科学技术大学合肥先进光源园区。 交付进度：自合同签订之日起15天内，完成所有货物的交付并通过验收。 付款方式：货物全部交付并通过验收后，支付合同总价的100%。 验收指标及验收要求：线缆长度符合合同要求，提供产品合格证。 保修及售后服务：质保期3年。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：