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	1
	BPM电子读出系统
（5套）
	规格和技术参数：
BPM电子读出系统用于对合肥光源光束线上光位置探测器产生的弱电流进行检测，转换成光束位置信号。每套设备的硬件集成在一个小机箱中，主要包括电源、通讯控制、放大器、接口板、ADC模块等。
每套系统具体参数指标要求如下：
1) 四个独立的I-V转换通道
2) [bookmark: _Hlk217466370]动态范围1nA至1mA，7档量程，每个量程线性范围-10V~+10V
3) 模拟带宽40kHz，采样率250kHz，采样分辨率24Bit，输入本底噪声:<10μVpp
4) 输入阻抗小于等于40Ω
5) 监控输出：用于伺服和监视器输出，监控四通道输入电流或者监控二维光斑位置
1. 四路DAC，24位，±10V;
2. 四路V-F，TTL，0~1MHz，±10V;
6) 低压偏置电源：-20V ~ +20V/输出电流20mA （0.1V调节步长，纹波Vpp:1%）
7) 高压偏置电源：-3kV ~ +3kV/输出电流5mA （1.0V调节步长，纹波Vpp:10%）
8) 千兆以太网通讯接口
9) [bookmark: _Hlk217466278][bookmark: _Hlk217466485]提供EPICS软件平台的IOC应用
10) 触发（外触发、内触发）同步采样：同步精度<100ns，触发频率<100kHz
11) 自校正：每个通道增益用标准电流校正，误差<0.1%
供货商须提供的技术资料：
1) 系统框图和电子版原理图；
2) 各接头的管脚电气定义、物理意义；
3) 安装、校准和配置指南、使用手册；
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后6个月内
交付进度：一次性交付
付款方式：合同签订后预付合同总金额的40%，验收合格并到货付60%尾款。
验收指标及验收要求： 
提供出厂检测报告，需包含动态范围：1nA至1mA，7档量程，每个量程线性范围-10V~+10V；模拟带宽：40kHz；采样率：250kHz，采样分辨率24Bit，输入本底噪声：<10μVpp；输入阻抗：小于等于40Ω；四路监控输出DAC：24位，±10V; 四路监控输出V-F：TTL，0~1MHz，±10V; 低压偏置电源：-20V ~ +20V/输出电流20mA （0.1V调节步长，纹波Vpp:1%）；高压偏置电源：-3kV ~ +3kV/输出电流5mA （1.0V调节步长，纹波Vpp:10%）；触发采样：同步精度<100ns，触发频率<100kHz；触发（外触发、内触发）同步采样：同步精度<100ns，触发频率<100kHz；自校正：每个通道增益用标准电流校正，误差<0.1%。通讯接口: 千兆以太网通讯接口; 软件: 提供EPICS IOC 和 OPI。
保修及售后服务：3年保修服务。
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