技术指标及商务要求响应表

	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	真空原位拉伸变温装置
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	1、	基本描述
真空原位拉伸变温装置（变温拉伸台）由温度拉伸控制器、冷热台体、液氮罐及管道、液氮控制器、拉伸夹具、适配实验腔体法兰接口和连接线组成。满足X射线散射实验掠入射和透射模式。
2、	参数及精度要求
拉力范围包含10-100 N，分辨率0.1N；
拉伸最大变形量300%；
温度范围满足-60~300 ℃。
3、	真空度要求
变温拉伸台主体和部分线缆均放置在高真空（10-7 torr）环境下，供应方需要考虑对真空度的影响。
4、	控制器要求
a. 变温拉伸台需要兼容LabVIEW及EPICS控制系统，配备编码器。
b. 联动控制系统的功能和界面由供应方提供一套基本操作软件。
5、安装空间、尺寸要求
样品位置高度小于20mm。
要求所有模块，包括拉伸台框架、电机、线缆等不影响X射线光路。
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