中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	手套箱
	1、标准工作状态下，箱体内水含量小于1ppm，箱体内氧含量小于1ppm
2、手套箱内压力通过PLC自动控制,工作压力+/-15mbar内可以自由设定，超出+/-16mbar系统自动保护
要求附带加热过渡舱
1、电磁阀触摸屏自动操作
2、加热模式：环绕式加热
3、加热温度：≤150℃
要求附带除静电装置
要求附带多级罗茨泵
抽速：不低于30m³/h
极限真空：不低于0.03mbar（不开汽镇）不低于0.1mbar(开汽镇)
进气法兰：NW25
排气法兰：NW25
控制方式：带变频控制
通讯方式:具备RS232和RS485通讯接口，风冷
重量：不超过30Kg
噪音：低于60分贝
采购数量为1台
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后三个月
交付进度：一次性交付
付款方式：合同签订后预付合同总额的25%，货到验收合格后付清尾款
验收指标及验收要求：水氧＜0.1ppm，多级罗茨泵极限真空满足技术指标要求
保修及售后服务：整机质保三年
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
