中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	位移台
	1. 组合位移台1：1套
· X轴
行程：≥±10mm；分辨率：≤0.1μm；重复定位精度：≤1μm；真空兼容：≤5E-4Pa；负载≥20N
· Z轴
行程：≥±5mm；分辨率：≤0.1μm；重复定位精度：≤1μm；真空兼容：≤5E-4Pa；负载≥5N
· 配套部件，要求如下：
· 穿仓件接口：63CF
· 真空内线缆长度要求大于等于0.5m
· 穿仓件到控制器线缆长度要求不小于3m
· 控制器接口及软件支持：
· 接口：包含以太网口等其它与上位计算机通讯的接口
· 软件：提供基于ASCII码字符的控制命令集或基于Linux下编译的驱动
2. 组合位移台2：1套
· X轴
行程：≥±10mm；分辨率：≤0.1μm；重复定位精度：≤1μm；真空兼容：≤5E-4Pa；负载≥20N
· Y轴
行程：≥±10mm；分辨率：≤0.1μm；重复定位精度：≤1μm；真空兼容：≤5E-4Pa；负载≥20N
· Z轴
行程：≥±5mm；分辨率：≤0.1μm；重复定位精度：≤1μm；真空兼容：≤5E-4Pa；负载≥5N 
· 配套部件，要求如下：
· 穿仓件接口：63CF
· 真空内线缆长度要求大于等于0.5m
· 穿仓件到控制器线缆长度要求不小于3m
· 控制器接口及软件支持：
· 接口：包含以太网口等其它与上位计算机通讯的接口
· 软件：提供基于ASCII码字符的控制命令集或基于Linux下编译的驱动
	
	

	2
	商务条款
	交货期：签订合同后28周内
交付进度：在交货期要求内，同时交付
付款方式：两种方式可选
· 货到付款
· 合同签订后预付合同总额的30%；货到验收合格后支付合同尾款
验收指标及验收要求：厂家提供出厂测试报告，满足“规格和技术参数”所列要求
保修及售后服务：
· 质保期不少于一年
· 提供配套技术支持
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
