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	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	花岗岩平台
	1.材质：天然花岗岩（印度料M10），须随投标文件提供所用批次花岗岩的第三方材料属性测试报告；
2.数量：5台（含支架）
3.尺寸：2500mmx1500mmx300mm；
4.平整度要求：整体工作表面平整度必须满足或优于 ISO 8512-2 0级标准。整体平整度公差不得超过9um，同时在工作台面任何 250 mm x 250 mm 的局部区域内，平整度偏差不得超过 3.5 µm；
5.表面光洁度：台面应采用精密研磨的哑光、无反射处理，以减少杂散光反射，并且要确保表面无裂纹、划伤、碰伤、烧伤、凹坑等缺陷；
6.表面粗糙度：平台表面粗糙度小于等于0.8um；
7.静态刚度：平台结构必须确保当一个 100 kg 的集中载荷施加于台面的几何中心时，该点的最大垂直挠度不得超过 1.8 µm；
8.动态性能与隔振：平台一阶固有频率不低于150Hz，出厂测试时台面振动符合VC-D标准；
9.螺纹孔阵列:花岗岩平板工作面均匀分布M8螺纹孔，孔距分布尺寸200mm*200mm,；螺孔位置公差必须符合GB/T 1184-f 标准，垂直度满足GB/T 1184-H中的公差要求，所有内螺纹进度必须符合6H 公差等级；
10.起吊与安装： 大理石台侧面需加工起吊螺纹孔；
11.平台支架：采用矩形碳钢（Q235或更高等级）整体焊接框架结构，表面喷塑防锈处理，与花岗岩平台组装后台面高度为750±10mm，配备相应调平系统。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后3个月内。 
付款方式：合同签订后20个工作日内甲方预付30%合同款。到货验收合格后，由乙方开具发票，甲方在20个工作日内支付剩余70%货款；
验收指标及验收要求：满足各项技术指标要求。出厂检定报告(2份)、产品使用及维护说明书(2份)、花岗岩(大理石)平台安装说明书(2份)；
保修及售后服务：免费保修期为2年，同时提供终身维护服务。
企业资质要求：通过国家高新技术企业认证与ISO9001质量体系认证，并提供证书复印件。
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