技术指标及商务要求响应表

| 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 条带束流位置检测器电极及真空室 | 1、检测器除Feedthrough外，尤其焊缝位置相对磁导率μ小于1.02； 2、极限真空度小于5E-7 Pa，罩检总漏率小于5E-11 mbar*L/s，残余气体分析无油污染迹象； 3、检测器按图纸要求激光电刻位置编号以及Feedthrough标记号； 4、图纸关键公差如长度、平面度、垂直度和同轴度等，需采用三坐标测量仪进行测量，结果写入出厂验收报告； 5、其余要求详见图纸 注： 1) 该条带束流位置检测器电极及真空室，以及Feedthrough配件（甲方提供）于工厂焊接组装完成后再进行运送， 确认图纸后6个月内交付每种规格条带束流位置检测器首件，14个月内批量交付； 2) 乙方根据实际工艺要求对甲方所提供图纸进行修改，并提供经甲方审核签字同意修改的图纸 2套； 3) 乙方需提供原材料检测记录，质量检测记录、标准件合格证等原件或复印件，最终出厂验收记录等，纸质版2套。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：