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[bookmark: _GoBack]技术指标供应商确认表
	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	BPM电子读出系统
（5套）
	规格和技术参数：
BPM电子读出系统用于对合肥光源光束线上光位置探测器产生的弱电流进行检测，转换成光束位置信号，每套设备的硬件集成在一个小机箱中，主要包括电源、通讯控制、放大器、接口板、ADC模块等。每套系统具体参数指标要求如下：
1) [bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]四个独立的I-V转换通道
2) 动态范围±1nA至±1mA，7档量程，每个量程对应-10V~+10V
3) [bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]模拟带宽nA档≥0.2 kHz 、mA档≥10kHz，采样率≥100kHz，采样分辨率≥16Bit，输入本底噪声<10mVpp
4) 输入阻抗<40Ω
5) 监控输出：四路DAC，16位，±10V;
6) 低压偏置电源：-20V ~ +20V/输出电流20mA （0.1V调节步长，纹波Vpp<1%）
7) [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]高压偏置电源：-2kV ~ +2kV/输出电流2mA （1.0V调节步长，纹波Vpp<10%）
8) 千兆以太网通讯接口
9) [bookmark: _Hlk217466278][bookmark: _Hlk217466485]提供EPICS软件平台的IOC应用
10) 触发（外触发、内触发）同步采样：同步精度<100ns
11) 全量程线性误差 ≤ ±0.3% FS（各档位自身满量程值）
12) [bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]电流测量精度： 1μA~1mA档测量相对误差 ≤±0.5% FS（各档位自身满量程值）；1nA~1μA档测量相对误差 ≤±1.0% FS（各档位自身满量程值）
供货商须提供的技术资料：
1) 系统框图和电子版原理图；
2) 各接头的管脚电气定义、物理意义；
3) 安装、校准和配置指南、使用手册；
4) 备品清单。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后3个月内完成全部交货
交付进度：一次性交付
付款方式：合同签订后预付合同总金额的40%，验收合格并到货付60%尾款。
验收指标及验收要求： 
1. 供应商提供采购人认可的测试大纲，根据测试大纲进行出厂检测，报告需包含技术要求中的所有指标。
2. 现场验收，测试指标满足技术要求。
保修及售后服务：质保期不少于3年，质保期内供应商负责免费更换或维修。供应商需配合BPM安装调试。
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32]其它：中标供应商在询价结束后7天内、合同签订之前，免费提供样机进行测试验证，样机指标需要满足规格和参数技术要求。
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