中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纵向反馈激励腔及配套机械支撑 | 1、纵向反馈激励腔（除Feedthrough外)和焊缝完成检测相对磁导率，要求μ≤1.05，焊缝处μ≤1.1。束流中心半径400mm范围内机械支撑相对磁导率μ≤1.1，支撑可调，水平调节范围≥±10mm，高度调节范围≥±20mm，调节分辨率≤20μm； 2、极限真空度小于2E-8 Pa，罩检总漏率小于2E-11 mbar.L/s，全部制作过程中执行超高真空操作规范； 3、对纵向反馈激励腔冷却水路工作压力0.6 MPa，测试压力≥1.0 MPa，时间不低于1小时； 4、Feedthrough由乙方购买，并由乙方负责安装、调试。采购前feedthrough的品牌和型号必须得到甲方认可； 5、设计投产图纸须经甲方审核，双方会签后方可投产。合同签订后一个月内完成图纸会签； 6、严格按会签后的图纸标注的尺寸和公差进行加工检验，要求出具重要尺寸、公差检验报告及产品检验合格证； 7、基本尺寸及样式详见图纸。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后五个月 交付进度：一次性交货 付款方式：设计投产图纸经甲方审核，双方会签后，预付合同总额的20%，货到验收合格后付清尾款。 验收指标及验收要求： 1、纵向反馈激励腔（除Feedthrough外)和焊缝完成检测相对磁导率，要求μ≤1.05，焊缝处μ≤1.1 ；束流中心半径400mm范围内机械支撑相对磁导率μ≤1.1，支撑可调，水平调节范围≥±10mm，高度调节范围≥±20mm，调节分辨率≤20μm； 2、极限真空度小于2E-8 Pa，罩检总漏率小于2E-11 mbar.L/s，全部制作过程中执行超高真空操作规范； 3、对纵向反馈激励腔冷却水路工作压力0.6 MPa，测试压力≥1.0 MPa，时间不低于1小时； 4、严格按会签后的图纸标注的尺寸和公差进行加工检验，要求出具重要尺寸、公差检验报告及产品检验合格证； 5、使用网络分析仪进行s参数测量，中心频率在1.375GHz±40MHz范围内，带宽不小于250MHz。 保修及售后服务： 设备质保期-现场安装验收合格后1年 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：