中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	中子和伽马监测仪
	1、伽马探测器  2台
(1)仪器类型：电离室
(2)有效量程：100nGy/h~100mGy/h；
(3)能量范围：60keV~3MeV；
(4)*相对固有误差：≤±15%
(5)工作温度：在-20℃~+50℃范围内，能稳定工作；
(6)实时数据展示：实时显示当前探测器剂量率、实时监控主机与服务器通讯状态；
(7)报警阈值设置：超阈值声光报警；
(8)本地可保存历史数据记录；
(9)通讯故障，屏幕报警提示； 
(10)机械特性（振动特性）：正常工作；
2、中子探测器  2台
(1)仪器类型：正比计数器
(2)有效量程：100 nSv/h~10 mSv/h；
(3)能量范围：0.025eV~14 MeV；
(4)*相对固有误差：≤±15%；
(5)工作温度：在-20℃~+50℃范围内，能稳定工作；
(6)实时数据展示：实时显示当前探测器剂量率、实时监控主机与服务器通讯状态；
(7)报警阈值设置：超阈值声光报警；
(8)本地可保存历史数据记录；
(9)通讯故障，屏幕报警提示；
(10)机械特性（振动特性）：正常工作；
以上标*的参数需提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检定、校准证书或者测试报告，其他参数需提供产品彩页或官网截图或报告，所有材料需在报价时提供。
3、通讯
为探测器开发EPICS IOC，实现远控功能，具体技术细节规范以EPICS相关文档为标准。
使用业界广泛使用的标准协议，如工业通讯协议Modbus TCP/IP、可编程仪器标准命令SCPI等，以减少协议约定的工作量。
4、其他：
（1）承担设备的安装、线缆的铺设等工作；
（2）提供探测器防护罩，与现有防护罩一致；
（3）协助设备成功接入现有的辐射监测系统。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同生效之日起120日内将货物送达至指定地点。
付款方式：合同签订后预付合同总额的50%，验收合格支付合同尾款。
验收指标及验收要求：供应商需提供计量院或计量站出具的仪器的校准证书
保修及售后服务：产品质保期为12个月，时间自验收合格之日起计算。质保期内货物出现质量问题的，供应商应再3日内以更换等方式解决，并承担相应费用。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
