中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	离子泵及控制器、线缆
	1、各类溅射离子泵主要技术指标：
	技术指标
	溅射离子泵型号及参数

	对应规格
	200 L/s复合
	100 L/s
	50 L/s

	有效抽速
（对N2）
	离子泵（对N2）≥ 200 L/s
NEG（对H2）≥ 400 L/s
	≥ 100 L/s
	≥ 50 L/s

	抽气单元类型
	二极式+NEG泵
	二极式
	二极式

	极限压强
	≤5×10-9 Pa
	≤1×10-8 Pa

	最高启动压强
	≥ 1×10-3 Pa

	最高烘烤温度
	离子泵自带烘烤功能，烘烤温度按厂家设计温度即可

	安装方向
	任意方向安装

	使用寿命
	≥ 50000小时

	接口法兰
	CF150
	CF100
	CF100

	离子泵漏率
	≤ 2×10-11 Pa·m³/s


[bookmark: OLE_LINK2]2、溅射离子泵控制器主要技术指标：
	技术指标
	参数

	类型
	二极式

	输入交流电压
	220V/50Hz

	输出直流电压范围
	+3kV~+7kV（最少两个固定档位可选）

	离子流测量范围
	100 nA~100 mA

	保护功能
	具有短路、过载、过热保护功能

	控制接口
	提供RS485或RS232接口和通讯协议，可采集离子泵电压、离子流等实时数据，可以远程设置电源各种参数和运行模式

	机箱
	1/2 标准机箱（宽度≤220 mm），一台控制器带一台离子泵


3、线缆主要技术指标：高压线缆总长800米，共计12根，线缆单根长度以现场铺设为准，线缆两端均需配有高压头，供应商于采购人现场配做。
4、设备清单
	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	复合离子泵及控制器（含NEG单元）200 L/s
	1套
	离子泵有效抽速200 L/s，CF150接口
NEG泵对氢气抽速400 L/s，CF35接口
NEG泵含控制器

	2
	溅射离子泵及控制器Ⅰ
	10套
	离子泵有效抽速100 L/s，CF100接口

	3
	溅射离子泵及控制器Ⅱ
	1套
	有效抽速50 L/s，CF100接口

	4
	高压线缆及高压头
	12根
	总长800米，线缆单根长度以现场铺设为准，线缆两端均需配有高压头，供应商于采购人现场配做。
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	商务条款
	交货期：合同签订后6个月内
交付进度：一次性交付
付款方式：
（1）合同签订后，采购人向供应商支付合同总价的30%；
（2）全部设备到货验收合格后，采购人向供应商支付合同总价的60%；
（3）完成线缆接头工作，采购人向供应商支付合同总价的10%。
验收指标及验收要求：
所有采购设备到达交货地点后，在采购人现场检验，主要验收内容如下：
（1）对运输过程中产生的设备损坏，采购人有权拒绝接收，并由供应商负责免费更换。
（2）采购人对所有采购设备的型号及数量进行核对；
（4）供应商需按合同要求，完成后续线缆高压头现场制作，确保离子泵运行正常；
（5）供应商应提交的技术文档应包括且不仅限于合格证、说明书、操作手册等资料。
[bookmark: _GoBack]保修及售后服务：质保期为验收合格后不少于1年。起始时间以全部设备通过最终验收之日起开始计算。在保修期内，非采购人原因引起的设备故障，供应商负责免费维修和免费更换零部件。供应商应于接到采购人维修通知后24小时内(法定假期除外)进行响应，需要抵达现场进行维修的，供应商应在两个工作日内抵达现场，并应在合理的时间内完成维修。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
