中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表
	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	[bookmark: _GoBack]五轴电控位移台
	· 行程：XY轴≥10 mm，Z轴≥5 mm
· 偏摆角度范围：± 3°
· 闭环分辨率：＜0.5 μm
· 重复定位精度：平移 ≤0.5 μm，旋转≤ 1°
· 真空兼容：达到5e-7 mbar
· 整体占用空间：X ≤ 70 mm，Y ≤ 200 mm，Z ≤130 mm
· 水平负载：≥1.4 kg
· 电学接口：匹配lemo14规格接口
· 控制器：自带控制软件，兼容epcis通讯，支持二次开发，提供epics控制教程及技术支持，网口通讯
· 数量：1个
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后3个月内
交付进度：一次性交付
付款方式：甲方预付合同总金额的50%，货到甲方验收合格后支付尾款
验收指标及验收要求：提供出厂检测报告，需要包含行程：XY≥±5 mm，Z≥±2.5 mm；偏摆角：±3°；闭环分辨率：＜0.5 μm；重复定位精度：≤0.5 μm；真空兼容：达到5e-7 mbar；水平负载：≥1.4 kg。控制器：自带控制软件，兼容epcis通讯，支持二次开发，提供epics控制教程及技术支持，网口通讯
保修及售后服务：质保期一年
	
	



公司名称（盖章）：
                        日期：

