中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	打火探测器
	[bookmark: OLE_LINK1]1、响应波段400nm-1100nm；
2、光灵敏度<1Lux，灵敏度阈值4档可调；
3、1套打火探测器至少包含14个探测通道；
4、响应时间<2us（波长625nm，入射光照度2Lux，通过50m光纤情况下测试）；
5、可通过选址的方式实现单路的远程测试、复位；
6、含实体按键，整机测试复位，便于现场调试；
7、TTL电平输入、输出；
8、尺寸：430*133*200mm(W*H*D)，不含挂耳，有标准安装孔；
9、配备加固光纤，响应波段覆盖400nm-1100nm，长度分别为：50m*4根，30m*6根，20m*6根。
数量：2套

	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后三个月内
交付进度：交货期内整机交付
付款方式：合同签订后预付合同总额的60%，到货验收合格后支付合同尾款
验收指标及验收要求：
	参数项
	验收指标
	验收方法及要求

	响应波段
	400nm-1100nm
	根据厂家提供的器件规格书

	光灵敏度
	<1Lux
	将测试光源照度调至1Lux下，测试打火探测器仍能响应

	阈值可调
	20mV,40mV,60mV,80mV四档可调
	设置不同阈值档位，并测试响应时间

	响应时间
	<2us
	波长625nm，入射光照度2Lux，通过50m光纤情况下测试，打火探测器每一路的响应时间都小于2us

	单路远控
	实现单路的远程测试、复位
	通过选址，并测试当前地址下单路的测试、复位功能

	实体按键
	含实体按键实现整机测试、复位
	按下实体按键能实现整机的测试、复位

	电平逻辑
	输入、输出为TTL电平逻辑
	5V高电平、0V低电平

	外观尺寸
	标准3U机箱，含至少14个探测通道，外观无瑕疵
	尺寸测量430*133*200mm，目测通道数合格且无划伤等

	光纤
	响应波段覆盖400nm-1100nm；
光纤的长度及加固情况
	根据厂家提供的器件规格书


保修及售后服务：三年
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
