中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打火探测器 | 1、响应波段400nm-1100nm； 2、光灵敏度<1Lux，灵敏度阈值4档可调； 3、1套打火探测器至少包含14个探测通道； 4、响应时间<2us（波长625nm，入射光照度2Lux，通过50m光纤情况下测试）； 5、可通过选址的方式实现单路的远程测试、复位； 6、含实体按键，整机测试复位，便于现场调试； 7、TTL电平输入、输出； 8、尺寸：430*133*200mm(W*H*D)，不含挂耳，有标准安装孔； 9、配备加固光纤，响应波段覆盖400nm-1100nm，长度分别为：50m*4根，30m*6根，20m*6根。 数量：2套 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后三个月内 交付进度：交货期内整机交付 付款方式：合同签订后预付合同总额的60%，到货验收合格后支付合同尾款 验收指标及验收要求： 参数项; 验收指标; 验收方法及要求. 响应波段; 400nm-1100nm; 根据厂家提供的器件规格书. 光灵敏度; <1Lux; 将测试光源照度调至1Lux下，测试打火探测器仍能响应. 阈值可调; 20mV,40mV,60mV,80mV四档可调; 设置不同阈值档位，并测试响应时间. 响应时间; <2us; 波长625nm，入射光照度2Lux，通过50m光纤情况下测试，打火探测器每一路的响应时间都小于2us. 单路远控; 实现单路的远程测试、复位; 通过选址，并测试当前地址下单路的测试、复位功能. 实体按键; 含实体按键实现整机测试、复位; 按下实体按键能实现整机的测试、复位. 电平逻辑; 输入、输出为TTL电平逻辑; 5V高电平、0V低电平. 外观尺寸; 标准3U机箱，含至少14个探测通道，外观无瑕疵; 尺寸测量430*133*200mm，目测通道数合格且无划伤等. 光纤; 响应波段覆盖400nm-1100nm； 光纤的长度及加固情况; 根据厂家提供的器件规格书. 保修及售后服务：三年 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：