中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 频率综合器 | 产品规格： 总共采购两台，每台支持不同的频率输出，每个频点实现4个通道输出。 第一组：2998.2MHz(REF)、2867.6MHz(LO,2998.2MHz-2998.2MHz/98)、30.6MHz(IF,REF-LO)、107.07MHz(CLK,2998.2MHz/28); 第二组：2998.2MHz(REF)、2970.4MHz(LO,2998.2MHz-2998.2MHz/108)、27.76MHz(IF,REF-LO)、111.04MHz(CLK,2998.2MHz/108*4); 技术参数： 1.1路2998.2 MHz作为参考输入，当输入功率≥10dbm、输入相噪≤14fs时，输出应该满足：4路2998.2MHz输出相噪≤17fs，功率≥5dbm;4路2967.6MHz输出相噪≤20fs，功率≥5dbm；4路107.07MHz输出相噪≤90fs，功率≥5dbm; 2.1路2998.2 MHz作为参考输入，当输入功率≥10dbm、输入相噪≤14fs时，输出应该满足：4路2998.2MHz输出相噪≤17fs，功率≥5dbm;4路2970.43MHz输出相噪≤20fs，功率≥5dbm；4路111.04MHz，输出相噪≤90fs，功率≥5dbm; |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后3个月内 交付进度：一次性交付 付款方式：合同签订后支付合同总价的30%；出厂测试合格并到货现场测试合格付70%尾款。 验收指标及验收要求：频率综合系统上电运行至稳定后，使用信号源SMA100B提供频综系统2998.2 MHz功率为10dbm的输入，将频率综合系统各输出端口分别接到相位噪声仪上，对10Hz-10MHz频段的相位噪声进行求解，互相关系数取100，平均次数取5（5次测量求平均后作为最终结果）；功率使用频谱仪进行测量，不同频点连接频谱仪，使用频谱仪的数据作为依据。 保修及售后服务：保修3年。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：