中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	光位置探测器及配套支架
	光位置探测器及配套支架：2套
技术参数：
1.四刀片材料为钨，固定刀片底座材料为TU1无氧铜，真空腔体材料为304L不锈钢，两端法兰式连接，CF150-CF100，支架采用天然黑色进口印度石，不允许使用染色及人造合成石；
2.静态真空度≤5×10-8Pa；
3.漏率≤1×10-8Pa·L/s；
4.整个元件设备在组装前严格按照高真空规范进行清洗，包裹和安装；
5.冷却通道数量1, 冷却水管外径Φ8 mm，内径Φ6 mm;
6.电动滑台可水平、垂直位置调节，行程≥20mm，负载30kg下的重复定位精度≤1μm，分辨率≤0.2 μm
7.设计投产图纸须经甲方审核，双方会签后方可投产，合同签订后2个月内完成图纸会签。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后五个月
交付进度：一次性交货
付款方式：合同签订并完成图纸会签后预付20%，货到安装调试验收合格后付清尾款。
验收指标及验收要求：
1、四刀片材料为钨，固定刀片底座材料为TU1无氧铜，真空腔体材料为304L不锈钢，两端法兰式连接，CF150-CF100,支架采用天然黑色进口印度石；
2、静态真空度≤5×10-8Pa；漏率≤1×10-8Pa·L/s；
3、对冷却水路测试压力≥1.0 MPa，时间不低于1小时；
4、电动滑台可水平、垂直位置调节，行程≥20mm，负载30kg下的重复定位精度≤1 μm，分辨率≤0.2 μm；
5、严格按会签后的图纸标注的尺寸和公差进行加工检验，要求出具重要尺寸、公差检验报告及产品检验合格证。
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公司名称（盖章）：
                             日期：
