中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光位置探测器及配套支架 | 光位置探测器及配套支架：2套 技术参数： 1.四刀片材料为钨，固定刀片底座材料为TU1无氧铜，真空腔体材料为304L不锈钢，两端法兰式连接，CF150-CF100，支架采用天然黑色进口印度石，不允许使用染色及人造合成石； 2.静态真空度≤5×10-8Pa； 3.漏率≤1×10-8Pa·L/s； 4.整个元件设备在组装前严格按照高真空规范进行清洗，包裹和安装； 5.冷却通道数量1, 冷却水管外径Φ8 mm，内径Φ6 mm; 6.电动滑台可水平、垂直位置调节，行程≥20mm，负载30kg下的重复定位精度≤1μm，分辨率≤0.2 μm 7.设计投产图纸须经甲方审核，双方会签后方可投产，合同签订后2个月内完成图纸会签。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后五个月 交付进度：一次性交货 付款方式：合同签订并完成图纸会签后预付20%，货到安装调试验收合格后付清尾款。 验收指标及验收要求： 1、四刀片材料为钨，固定刀片底座材料为TU1无氧铜，真空腔体材料为304L不锈钢，两端法兰式连接，CF150-CF100,支架采用天然黑色进口印度石； 2、静态真空度≤5×10-8Pa；漏率≤1×10-8Pa·L/s； 3、对冷却水路测试压力≥1.0 MPa，时间不低于1小时； 4、电动滑台可水平、垂直位置调节，行程≥20mm，负载30kg下的重复定位精度≤1 μm，分辨率≤0.2 μm； 5、严格按会签后的图纸标注的尺寸和公差进行加工检验，要求出具重要尺寸、公差检验报告及产品检验合格证。 - 保修及售后服务：设备质保期-现场安装验收合格后1年 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：