中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	固态放大器（预聚束器）
	1. 工作频率：476 MHz； 
2. 0.2dB带宽：≥±2 MHz； 
3. 最大输出脉宽：≥30 μs； 
4. 重复频率：1-50 Hz； 
5. 饱和状态输入功率：≤7 dBm； 
6. 饱和状态峰值输出功率：≥ 4 kW； 
7. 脉冲前沿抖动（RMS, 10 min）：≤ 2 ns； 
8. 脉冲间输出幅度稳定度（50%-90%标称输出功率，均方根偏差RMSD，4 h）：≤ 0.04%； 
9. 脉冲间输出相位稳定度（50%-90%标称输出功率，均方根偏差RMSD，4 h）：≤ 0.03； 
10. 脉冲内输出幅度最大偏差（1μs内峰峰值）：≤0.8%； 
11. 脉冲内输出相位最大偏差（1μs脉冲内峰峰值）：≤0.7°；
12. 输入功率口：N-F座；
13. 输出功率口：N-F座；
14. 脉冲触发输入接口：ST光纤及BNC 座；
15. 前面板显示输出功率值、脉宽等信息；
16. [bookmark: _Hlk169538925]前面板设置监测接口：SMA-F座（射频pick-up信号）及BNC-F座（检波信号）；
冷却方式：风冷或自然冷却。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后三个月内。
交付进度：出厂测试合格后，整体交付。
付款方式：1.合同签订后支付合同总额60%；2.货物到达甲方并测试合格后支付尾款。
验收指标及验收要求：验收指标为前述技术指标。根据甲方提供的验收大纲进行验收。
[bookmark: _GoBack]保修及售后服务：3年免费质保。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
