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	1
	束斑检测器&能谱检测器
	采购的产品包括束斑检测器6套；能谱检测器2套；束斑成像镜箱6套，能谱成像镜箱2套。以上产品还需要配套软硬件、现场安装调试服务。基本功能要求：对直线加速器电子束的束斑尺度和发射度进行测量；对电子束能量和能散进行测量，并通过成像镜箱实现光路布局和图像采集。参数要求为：
一、束斑检测器
（1）纵向长度150mm，两端CF35固定法兰；
（2）除真空观察窗外，所有金属真空部件及焊缝位置要求相对磁导率μ≤1.05；
（3）极限真空度≤5E-9Torr，罩检总漏率≤2E-9Torr·L/s；
（4）截面靶与管道中心线成45°倾斜，角度误差≤0.3°；
（5）每套束斑检测器3块靶片：标定靶、YAG靶、OTR靶，各靶片大小：32mm×21mm；
（6）截面靶运动行程≥115mm，定位精度≤0.05mm，重复定位精度≤0.035mm；
（7）标定靶中心运行至与管道中心重合时，分别记录与电/极限限位距离，精确到0.01mm；
（8）相机和照明各配一个石英观察窗，照明灯不得影响光路，照明开关采用远程控制；
（9）建立坐标系：入口法兰面中心为原点，沿束流方向为Z轴，竖直向上为Y轴，水平横向为X轴。以此分别测量靶标球在坐标系内的三坐标位置，精确到0.01mm；
（10）真空室支撑调节范围：水平≥±10mm，高程≥±20mm；
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK2]（11）OTR靶片光洁度要求≤5.3E-5mm；
[bookmark: OLE_LINK1]（12）2相4线制步进电机，额定扭矩≥2.3N·m，能实现对每套系统的独立运动控制；
（13）束流进出口法兰与束流轴线的同轴度≤0.1mm；垂直度≤0.1mm；
（14）电机控制器采用EtherCAT总线，19英寸标准机箱，最短循环控制周期≤50μs；提供基于EPICSPV的控制方法，使用chrony实现时间同步功能，同时提供采用Phoebus开发的OPI界面。
二、能谱检测器
（1）纵向长度210mm，两端CF63固定法兰；
（2）除真空观察窗外，所有金属真空部件及焊缝位置要求相对磁导率μ≤1.05；
（3）极限真空度≤5E-9Torr，罩检总漏率≤2E-9Torr·L/s；
（4）能谱靶与管道中心线成45°倾斜，角度误差≤0.3°，靶片大小57mm×32mm；
（5）能谱靶运动行程≥70mm，定位精度≤0.05mm，重复定位精度≤0.035mm；
（6）能谱靶中心运行至与管道中心重合时，分别记录与电/极限限位距离，精确到0.01mm；
（7）相机和照明各配一个石英观察窗，照明灯不得影响光路，照明开关采用远程控制；
（8）建立坐标系：入口法兰面中心为原点，沿束流方向为Z轴，竖直向上为Y轴，水平横向为X轴。以此分别测量靶标球在坐标系内的三坐标位置，精确到0.01mm；
（9）真空室支撑调节范围：水平≥±10mm，高程≥±20mm；
（10）2相4线制步进电机，额定扭矩≥2.3N·m，能实现对每套系统的独立运动控制；
（11）束流进出口法兰与束流轴线的同轴度≤0.1mm；垂直度≤0.1mm；
（12）电机控制器采用EtherCAT总线，19英寸标准机箱，最短循环控制周期≤50μs；提供基于EPICS PV的控制方法；使用chrony实现时间同步功能，提供采用Phoebus 开发的OPI 界面。
三、束斑成像镜箱
（1）独立可调节硬性支撑结构，具备光路精细调节结构，满足成像调节需求；
（2）光学镜头：工作距离≥746mm，放大倍率≥0.2，光学畸变<0.01%，物方视场范围>32mm×21mm；
（3）工业相机：≥600万像素，靶面大小与镜头像方视场大小适配，芯片像元大小≤2.4μm，数据接口Gigabit Ethernet(1000 Mbit/s)兼容Fast Ethernet(100 Mbit/s)，曝光时间25 μs-2.5 sec；
四、能谱成像镜箱
（1）独立可调节硬性支撑结构，具备光路精细调节结构，满足成像调节需求；
（2）光学镜头：工作距离≥600mm，焦距≥75mm，光学畸变<0.3%，物方视场范围>61mm×36mm；
（3）工业相机：≥600万像素，靶面大小与镜头像方视场大小适配，芯片像元大小≤2.4μm，数据接口Gigabit Ethernet(1000 Mbit/s)兼容Fast Ethernet(100 Mbit/s)，曝光时间25 μs-2.5 sec。
五、现场安装调试服务
专人现场配合加速器安装，现场光路调试。
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	商务条款
	交货期：合同签订后3个月内。
交付进度：一次性交付。
[bookmark: OLE_LINK42]付款方式：30%预付；出厂测试合格并到货，付60%合同款；现场调试合格后，付10%尾款。
验收指标及验收要求：
(1) 除真空观察窗外，所有金属真空部件及焊缝位置要求相对磁导率μ≤1.05；
(2) 极限真空度≤5E-9Torr，罩检总漏率≤2E-9Torr·L/s；
(3) 截面靶运动行程≥115mm，定位精度≤0.05mm，重复定位精度≤0.035mm；
(4) 真空室支撑调节范围：水平≥±10mm，高程≥±20mm；
(5) 能谱靶运动行程≥70mm，定位精度≤0.05mm，重复定位精度≤0.035mm；
(6) 能够使用phoebus上位机实现对电机启动、停止、正向运动、反向运动，相对定位运动、绝对定位运动、回原点的控制，能够可靠的限位，同时能够提供电机当前位置的回读值。
(7) 能够使用phoebus上位机实现对相机曝光时间、采样间隔、触发模式等参数的调整，以及对所获取图像的ROI进行高斯拟合。
(8) [bookmark: OLE_LINK37]要求提供以上的所有参数的出厂测试报告；厂家提供准直标定数据。
保修及售后服务：
服务网点:不限;电话支持:7×24小时；服务年限:五年；服务时限:报修后8小时；保修期：三年。
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