中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 束斑检测器&能谱检测器 | 采购的产品包括束斑检测器6套；能谱检测器2套；束斑成像镜箱6套，能谱成像镜箱2套。以上产品还需要配套软硬件、现场安装调试服务。基本功能要求：对直线加速器电子束的束斑尺度和发射度进行测量；对电子束能量和能散进行测量，并通过成像镜箱实现光路布局和图像采集。参数要求为： 一、束斑检测器 （1）纵向长度150mm，两端CF35固定法兰； （2）除真空观察窗外，所有金属真空部件及焊缝位置要求相对磁导率μ≤1.05； （3）极限真空度≤5E-9Torr，罩检总漏率≤2E-9Torr·L/s； （4）截面靶与管道中心线成45°倾斜，角度误差≤0.3°； （5）每套束斑检测器3块靶片：标定靶、YAG靶、OTR靶，各靶片大小：32mm×21mm； （6）截面靶运动行程≥115mm，定位精度≤0.05mm，重复定位精度≤0.035mm； （7）标定靶中心运行至与管道中心重合时，分别记录与电/极限限位距离，精确到0.01mm； （8）相机和照明各配一个石英观察窗，照明灯不得影响光路，照明开关采用远程控制； （9）建立坐标系：入口法兰面中心为原点，沿束流方向为Z轴，竖直向上为Y轴，水平横向为X轴。以此分别测量靶标球在坐标系内的三坐标位置，精确到0.01mm； （10）真空室支撑调节范围：水平≥±10mm，高程≥±20mm； （11）OTR靶片光洁度要求≤5.3E-5mm； （12）2相4线制步进电机，额定扭矩≥2.3N·m，能实现对每套系统的独立运动控制； （13）束流进出口法兰与束流轴线的同轴度≤0.1mm；垂直度≤0.1mm； （14）电机控制器采用EtherCAT总线，19英寸标准机箱，最短循环控制周期≤50μs；提供基于EPICSPV的控制方法，使用chrony实现时间同步功能，同时提供采用Phoebus开发的OPI界面。 二、能谱检测器 （1）纵向长度210mm，两端CF63固定法兰； （2）除真空观察窗外，所有金属真空部件及焊缝位置要求相对磁导率μ≤1.05； （3）极限真空度≤5E-9Torr，罩检总漏率≤2E-9Torr·L/s； （4）能谱靶与管道中心线成45°倾斜，角度误差≤0.3°，靶片大小57mm×32mm； （5）能谱靶运动行程≥70mm，定位精度≤0.05mm，重复定位精度≤0.035mm； （6）能谱靶中心运行至与管道中心重合时，分别记录与电/极限限位距离，精确到0.01mm； （7）相机和照明各配一个石英观察窗，照明灯不得影响光路，照明开关采用远程控制； （8）建立坐标系：入口法兰面中心为原点，沿束流方向为Z轴，竖直向上为Y轴，水平横向为X轴。以此分别测量靶标球在坐标系内的三坐标位置，精确到0.01mm； （9）真空室支撑调节范围：水平≥±10mm，高程≥±20mm； （10）2相4线制步进电机，额定扭矩≥2.3N·m，能实现对每套系统的独立运动控制； （11）束流进出口法兰与束流轴线的同轴度≤0.1mm；垂直度≤0.1mm； （12）电机控制器采用EtherCAT总线，19英寸标准机箱，最短循环控制周期≤50μs；提供基于EPICS PV的控制方法；使用chrony实现时间同步功能，提供采用Phoebus 开发的OPI 界面。 三、束斑成像镜箱 （1）独立可调节硬性支撑结构，具备光路精细调节结构，满足成像调节需求； （2）光学镜头：工作距离≥746mm，放大倍率≥0.2，光学畸变<0.01%，物方视场范围>32mm×21mm； （3）工业相机：≥600万像素，靶面大小与镜头像方视场大小适配，芯片像元大小≤2.4μm，数据接口Gigabit Ethernet(1000 Mbit/s)兼容Fast Ethernet(100 Mbit/s)，曝光时间25 μs-2.5 sec； 四、能谱成像镜箱 （1）独立可调节硬性支撑结构，具备光路精细调节结构，满足成像调节需求； （2）光学镜头：工作距离≥600mm，焦距≥75mm，光学畸变<0.3%，物方视场范围>61mm×36mm； （3）工业相机：≥600万像素，靶面大小与镜头像方视场大小适配，芯片像元大小≤2.4μm，数据接口Gigabit Ethernet(1000 Mbit/s)兼容Fast Ethernet(100 Mbit/s)，曝光时间25 μs-2.5 sec。 五、现场安装调试服务 专人现场配合加速器安装，现场光路调试。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后3个月内。 交付进度：一次性交付。 付款方式：30%预付；出厂测试合格并到货，付60%合同款；现场调试合格后，付10%尾款。 验收指标及验收要求： - 除真空观察窗外，所有金属真空部件及焊缝位置要求相对磁导率μ≤1.05； - 极限真空度≤5E-9Torr，罩检总漏率≤2E-9Torr·L/s； - 截面靶运动行程≥115mm，定位精度≤0.05mm，重复定位精度≤0.035mm； - 真空室支撑调节范围：水平≥±10mm，高程≥±20mm； - 能谱靶运动行程≥70mm，定位精度≤0.05mm，重复定位精度≤0.035mm； - 能够使用phoebus上位机实现对电机启动、停止、正向运动、反向运动，相对定位运动、绝对定位运动、回原点的控制，能够可靠的限位，同时能够提供电机当前位置的回读值。 - 能够使用phoebus上位机实现对相机曝光时间、采样间隔、触发模式等参数的调整，以及对所获取图像的ROI进行高斯拟合。 - 要求提供以上的所有参数的出厂测试报告；厂家提供准直标定数据。 保修及售后服务： 服务网点:不限;电话支持:7×24小时；服务年限:五年；服务时限:报修后8小时；保修期：三年。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：