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	EO系统探头
	1. 设备组成：真空腔体及观察窗，EO晶体及反射镜，荧光屏及靶架，运动机构及电机控制器，CCD及光路组件，配套线缆及支撑。探头结构示意图附后。
2. 真空腔体及观察窗要求：
2.1 真空腔体束流方向长度（法兰到法兰）400±1mm；
2.2真空腔体上游法兰为CF35焊接型法兰，下游法兰为CF35松套型法兰；
2.3法兰和所有真空密封焊缝的总漏率小于5×10^(-10)mbar·L/s；
2.4 法兰密封刀口严格保护，不允许有任何磕碰、划伤、斑点及其它影响真空密封的缺陷；
2.5 束流通孔直径35±0.5mm；
2.6 配备至少2个真空观察窗用于观测腔体内部及通光，真空观察窗规格CF35。
3. EO晶体及反射镜要求：
3.1 EO晶体材料ZnTe；
3.2 EO晶体尺寸不小于8mm×8mm，晶体厚度0.3±0.1mm；
3.3 反射镜由运动机构控制，可单向移动，确保探测激光穿过EO晶体后经其反射输出至真空腔外。
4. 荧光屏及靶架要求：
4.1 荧光屏尺寸不小于14mm×20mm；
4.2 设计标定靶用于尺寸标定，并提供照明；
4.3 靶架包含4个靶位，分别为EO晶体靶位（可固定1片 EO 晶体），空靶位（用于通过束流），荧光屏靶位（用于固定荧光屏）和标定靶（用于尺寸标定）。
5. 运动机构及电机控制器要求：
5.1 运动机构可实现真空内EO晶体和荧光屏靶架移动；
5.2 荧光屏使用时，电机可驱动荧光屏靶架运动至束流管道中心，荧光屏退出时，荧光屏靶架完全脱离束流通孔。行程两端应配置限位开关；
5.3 荧光屏运动重复定位精度好于50μm；
5.4 靶架运动过程中不得与真空腔内壁接触或刮擦；
5.5 提供运动电机及电机控制器，电机控制器及配套机箱部署于本地站，为系统提供独立的运动控制；
5.6 提供基于EPICS7通讯协议的运动控制IOC及控制终端，终端应实时显示靶位状态。
6. CCD及光路组件要求：
6.1 CCD应具有GigE接口；
6.2 CCD观测荧光屏时，每像素对应实际尺寸不大于50μm；
6.3 提供物距可调的光路组件，确保CCD成像视场完整覆盖荧光屏区域；
6.4 提供EPICS环境下的CCD图像读取上位机系统，可调整CCD增益及曝光时间，终端显示的图像刷新率大于等于10帧/秒。
7. 配套线缆及支撑要求：应提供所有设备电源及信号线缆，线缆由隧道内设备连接到隧道外束测本地站机柜；同时需提供探头支撑，保证探头安装。
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	商务条款
	
交货期：合同签订后8个月内。
交付进度：一次性交付。
付款方式：甲方预付合同总金额的50%，货到甲方验收合格后支付合同总金额的50%。
验收指标及验收要求：根据合同约定进行验收。
保修及售后服务：保修12个月，起始时间以该设备通过最终验收之日起开始计算。在保修期内，非采购人人为原因引起的设备故障，供应商负责免费维修和免费更换零部件。供应商应于接到采购人维修通知后24小时内（法定假日除外）进行响应，需要抵达现场进行维修的，供应商应在2个工作日内抵达现场，并在合理时间内完成维修。
其它：所有图纸加工件均由乙方负责现场安装，安装过程中搬运、起吊、打孔、膨胀螺栓、化学锚固胶水等相关费用均由乙方承担。
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