中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	束流闸
	具体详见图纸标准要求。腔体内部装配60x5x5cm的纯铜挡光块，通过气缸、波纹管控制行程距离，两端CF35刀口法兰，挡块两端中心点分别与两端法兰中心同轴。整体漏率好于5×10-10mabr.l/s，真空腔体真空度要求好于5×10-7 Pa。厂家需配做对应可调支撑。
	
	

	4
	商务条款
	交货期：8个月
交付进度：合同签订后8个月内完成设备出厂验收及交付。
付款方式：设备到货并调试验收合格后，支付合同总价的100%。
验收指标及验收要求：
1.真空漏率≤5×10-10mabr.l/s，真空度好于5×10-7 Pa；
2.形位公差符合图纸标注要求。
阶段性检查要求：
1.真空腔体焊接前检查：尺寸及形位公差
2.生产周期间进度检查及加工质量检查
保修及售后服务：
[bookmark: _GoBack]乙方对其所提供设备的免费保修期为1年，同时提供终身维护服务。保修期从全部产品验收合格之日起算。乙方应在接到报修通知后24小时内响应，48小时内派技术人员到达现场，72小时之内排除故障。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
