中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能量狭缝和真空管 | 本次拟采购的能量狭缝和真空管规格见表： 名称; 规格; 单位; 数量. 能量狭缝ES01; 35×97.5×910; 套; 1. 能量狭缝ES02; φ35×150; 套; 2. ES控制系统; 185×428×380; 套; 3. 真空三通弯管; 46×36×445-R246.4; 件; 4. 真空弯管; φ35×230-R1738×3°; 件; 2. 六通真空管; φ35×325; 件; 2. 三通真空管; φ35×220; 件; 2. 真空管1; φ35×345; 件; 2. 真空管2; φ35×1704; 件; 2. 真空管3; φ35×500; 件; 2. 焊接波纹管; φ35×102.5; 件; 4. 法兰支撑架; CF35×350; 件; 4. 真空管支撑架; φ35×350; 件; 8. 主要技术参数如下： 指标名称; 技术参数; 备注. 相对磁导率; μ＜1.05; 束流和磁铁400mm内. 极限真空度（静态）; ＜1E-5 Pa; 烘烤处理，真空计处于远端. 真空总漏率（罩检）; ＜2E-11 Pa∙m^3/s; He质谱检漏仪. ES01纵向长度; 910mm; 两端CF63松套法兰. ES01真空内尺寸; 两端35×35mm；中间35×97.5mm; 水平横向变径. ES01刮束器行程; 外侧60mm/内侧82.5mm; 对向运动. ES02纵向长度; 150mm; 两端CF35法兰. ES02真空内尺寸; φ35mm. ES02刮束器行程; 35mm; 对向运动. 步进电机; ≥2N∙m. 重复定位精度; 50μm. 定位精度; 100mm. 挡块材料; 无氧铜TU1. 冷却水路工作压力; 工作压力0.3MPa; 测试压力0.6MPa. 焊接波纹管; 压缩量≥20mm. 支撑调节范围; 水平≥±10mm；高程≥±20mm. 真空表面粗糙度; ＜1.6μm. 同轴度; ≤0.1mm; 两端法兰与腔体. 垂直度; ≤0.1mm; 两端法兰面与腔体. 备注： 1、询价厂家和技术负责人具有超高真空设备的设计、加工、制造及运动控制等经验； 2、询价厂家联系甲方提供工程图，讨论具体实施方案、技术和工艺，获得认可后报价； 3、标准件如波纹管、丝杠、行程开关、电机、控制器、驱动器和电源等需选择业内名牌； 4、能量狭缝、真空管加靶标球座或插孔，并采用三坐标仪测量； 5、控制系统实现电机运动控制，采用EtherCAT总线，基于EPICS通讯协议的PV变量； 6、加工图纸经甲方签字确认无误后，方可进行加工制造。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期： 1、乙方于2024年8月31日前将货物送达至中国科学技术大学国家同步辐射实验室。 交付进度： 1、2024年5月15日前，完成详细的机械结构和工程图； 2、2024年8月15日前，完成零部件加工和装配调试； 3、2024年8月31日前，完成出厂测试和验收。 付款方式： 1、合同签订后，甲方预付合同总金额的50%； 2、货到验收合格后且收到乙方的全额发票后，甲方于30个工作日内付清尾款。 验收指标及验收要求： 1、验收指标请见技术参数； 2、产品验收分出厂测试和现场验收。乙方应先制定验收细则（包括出厂测试的设备、指标、项目、合格标准等），提前一周交甲方审核认可后在乙方现场进行出厂测试；出厂测试结果合格后，签署出厂测试报告，乙方向甲方提交资料（包括双方签字认可的工程图、测试照片、检测记录、合格证等）；乙方将产品运抵交货地点，甲方进行现场验收，如发现由于运输产生的产品损坏，甲方有权拒收，乙方需及时完成设备的维修。 阶段性检查要求： 1、乙方每周与甲方沟通工作进展，并提供进展照片和检测数据； 保修及售后服务： 1、乙方需派人员配合甲方完成能量狭缝的现场安装和调试； 2、产品质保期为12个月，时间自验收合格之日计算。质保期内货物出现质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起48小时内到现场解决，因此所发生的费用由乙方承担。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：