技术指标及商务要求响应表

	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	
固态脉冲调制器
	[bookmark: _Hlk147784866]本次采购的固态脉冲调制器，采用IGBT开关和模块化组合化设计，单个固态调制器组件输出电压大于1kV，输出脉冲电流大于2kA，总数量为100套。所有固态调制器组件采用统一的驱动和定时控制，采用变压器隔离驱动方式。固态调制器组件结构需要快速插拔式设计，可实现快速更换，具有较好的可维修性。固态脉冲调制器组件集成安装，尺寸不大于长宽高900mm×1000 mm×1250 mm。
单个固态调制器组件技术指标如下：
1） 脉冲输出电压：≥1kV；
2） 脉冲输出电流：≥2kA；
3） 脉冲重复频率：1～10 Hz；
4） 脉冲前沿：≤1us；
5） 脉冲前沿：≤1us；
6） 脉冲宽度：1～4us可调；
7） 脉冲平顶平坦度：≤±0.3%/1μs；
脉冲前沿抖动（rms）：≤10 ns
固态脉冲调制器需配合特定脉冲变压器使用，需要有相应的输出和对接接口。厂家需提供技术人员配合现场布线以及联合调试。 
[bookmark: _GoBack]本次采购还包括速调管配套钛泵电压、灯丝电压、偏磁电源、聚焦线圈电源等辅助电源和监控分机。指标参数见下表，实际使用时以速调管作点对应的参数为准。辅助电源和监控分机安装在19英寸机柜，预留9U空间，机柜内部设计可供设备机箱安装的导轨。
	
	

	
		配套电源名称
	规格型号/设计指标
	数量
	单位

	[bookmark: _Hlk96955149]聚焦电源
	直流电源，输出最高电压250V，输出电流可调，最大电流24A，要求采用数字化控制器及触摸屏，可设定工作值及保护参数，具有远程通讯接口，尺寸小于等于3U。
	1
	台

	灯丝电源
	交流电源：输出最高电压220V，功率不小于600W，输出电流可调，
[bookmark: OLE_LINK3]要求采用数字化控制器及触摸屏，可设定工作值及保护参数，具有远程通讯接口，尺寸小于等于3U。
	1
	台

	钛泵电源
	直流电源：输出电压3500±400V，要求采用数字化控制器及触摸屏，可设定工作值及保护参数，具有远程通讯接口，尺寸小于等于2U。
	1
	台

	偏磁电源
	直流电源：输出最高电压35 V，输出最大电流30 A，电流可调，要求采用数字化控制器及触摸屏，可设定工作值及保护参数，具有远程通讯接口，尺寸小于等于3U。
	1
	台

	监控分机
	提供固态脉冲调制器的定时、调制器过流有效保护、高压电源控制接口以及冷却、真空度和外部连锁信号接入点，要求采用欧姆龙PLC，带触摸屏控制，有良好人机交互界面，尺寸小于等于3U。
	1
	台



注：1.该固态脉冲调制器需配合特定脉冲变压器使用，厂家需提供技术人员配合现场布线以及联合调试。
2. 报价单需包含所采用的技术路线原理图以及必要的文字说明。
3. 交货期：合同签订后8个月
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