技术指标及商务要求响应表

| 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固态脉冲调制器 | 本次采购的固态脉冲调制器，采用IGBT开关和模块化组合化设计，单个固态调制器组件输出电压大于1kV，输出脉冲电流大于2kA，总数量为100套。所有固态调制器组件采用统一的驱动和定时控制，采用变压器隔离驱动方式。固态调制器组件结构需要快速插拔式设计，可实现快速更换，具有较好的可维修性。固态脉冲调制器组件集成安装，尺寸不大于长宽高900mm×1000 mm×1250 mm。 单个固态调制器组件技术指标如下： - 脉冲输出电压：≥1kV； - 脉冲输出电流：≥2kA； - 脉冲重复频率：1～10 Hz； - 脉冲前沿：≤1us； - 脉冲前沿：≤1us； - 脉冲宽度：1～4us可调； - 脉冲平顶平坦度：≤±0.3%/1μs； 脉冲前沿抖动（rms）：≤10 ns 固态脉冲调制器需配合特定脉冲变压器使用，需要有相应的输出和对接接口。厂家需提供技术人员配合现场布线以及联合调试。 本次采购还包括速调管配套钛泵电压、灯丝电压、偏磁电源、聚焦线圈电源等辅助电源和监控分机。指标参数见下表，实际使用时以速调管作点对应的参数为准。辅助电源和监控分机安装在19英寸机柜，预留9U空间，机柜内部设计可供设备机箱安装的导轨。 |  |  |
|  | 配套电源名称; 规格型号/设计指标; 数量; 单位. 聚焦电源; 直流电源，输出最高电压250V，输出电流可调，最大电流24A，要求采用数字化控制器及触摸屏，可设定工作值及保护参数，具有远程通讯接口，尺寸小于等于3U。; 1; 台. 灯丝电源; 交流电源：输出最高电压220V，功率不小于600W，输出电流可调， 要求采用数字化控制器及触摸屏，可设定工作值及保护参数，具有远程通讯接口，尺寸小于等于3U。; 1; 台. 钛泵电源; 直流电源：输出电压3500±400V，要求采用数字化控制器及触摸屏，可设定工作值及保护参数，具有远程通讯接口，尺寸小于等于2U。; 1; 台. 偏磁电源; 直流电源：输出最高电压35 V，输出最大电流30 A，电流可调，要求采用数字化控制器及触摸屏，可设定工作值及保护参数，具有远程通讯接口，尺寸小于等于3U。; 1; 台. 监控分机; 提供固态脉冲调制器的定时、调制器过流有效保护、高压电源控制接口以及冷却、真空度和外部连锁信号接入点，要求采用欧姆龙PLC，带触摸屏控制，有良好人机交互界面，尺寸小于等于3U。; 1; 台. 注：1.该固态脉冲调制器需配合特定脉冲变压器使用，厂家需提供技术人员配合现场布线以及联合调试。 2. 报价单需包含所采用的技术路线原理图以及必要的文字说明。 3. 交货期：合同签订后8个月 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：