中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	电阻激光复合加热样品架
	电阻激光复合加热样品架包含样品杆、电阻加热和激光加热模块，实现近常压环境下样品的电加热和激光加热；包含一套样品杆主体、两套热电偶和电馈通法兰、冷却水管路、三套镀膜钨加热片、一套激光器、两套准直器、两套光纤馈通（含铠装光纤）、三套样品托和一套温度控制器等。
参数及精度要求
1) 电阻加热温度范围RT-1100 ℃，PID控温稳定性≤±0.5 ℃；
2) 激光器功率100 W，温度范围RT-500 ℃，PID控温稳定性≤±0.5 ℃；
3) 样品架接口法兰KF65；
4) 光纤馈通KF25，漏率≤5×10-10 mbar∙l∙s-1
控制器要求
1) 多功能温度控制兼容EPICS控制系统；
2) 温控系统由供应方提供一套操作软件，支持二次开发。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后14个月内交货到指定地点。
交付进度：
1） 第1-5个月，完成电阻激光复合加热样品架的设计优化并给出三维图纸；
2） 第6-10个月，订购长周期的零部件，如激光器、钨加热片等，并提供到货计划；
3） 第11-14个月，系统集成加工并完成出厂验收测试，送货到甲方指定地点。
付款方式：
1） 合同签订后，甲方预付合同总金额的30 %；
2） 乙方发货后，甲方支付合同总金额的40 %；
3） 货到验收合格且收到乙方提供的全额发票后，支付合同总金额的30 %。
验收指标及验收要求：
1） 电阻加热温度范围RT-1100 ℃；
2） 激光加热温度范围RT-500 ℃；
3） 控温稳定性≤±0.5 ℃；
验收要求：
乙方辅助验收，并且在验收期间，货物数量、规格型号等与本合同约定不符，或存在质量问题的，乙方应在接到甲方异议之日起3日内更换或维修，并承担因此而发生的相关费用。
保修及售后服务：
产品质保期为12个月，时间自验收合格之日起计算。质保期内货物出现质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起3个工作日内以更换或维修等方式解决，因此所发生的费用由乙方承担。乙方免费提供必要的技术咨询以确保甲方能安全、有效的使用标的货物。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
