中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辐射防护 系统 | 本次采购的辐射防护系统包含4套准直吸收器，其具体规格及技术参数如下。 1、规格 辐射防护准直吸收器的设备参数见表1。 表1准直吸收器设备参数 设备名称; 准直吸收器尺寸 W×H×L（mm）; 材料; 通光管外径（mm）; 通光孔中心高度（mm）; 准直器中心高度（mm）; 支撑结构. 准直吸收器P1-1; 1200×1150×100; 铅; 20×20; 1400; 1375; 支架. 准直吸收器P1-2; 300×300×60; 铅; 20×20; 1400; 1400; 支架. 准直吸收器P2; 400×400×80; 铅; 25×25; 1400; 1400; 支架. 准直吸收器P3; 800×800×150; 铅; 30×30; 1369; 1400; 支架. 2、技术要求 （1）没有通缝，整体尺寸公差0~5mm。铅密度≥11.25g/cm3，铅中锑含量2%，铅和锑总质量分数≥99.5%。 （2）准直吸收器需要外壳，材料使用不锈钢，厚度≥2mm， 颜色待定。 （3）辐射防护设备支架：具备四维（升降（Z），左右平移（X），俯仰角（pitch）和偏摆角（yaw））的姿态调节能力。支架主体使用碳钢，准直吸收器支撑板使用不锈钢。厂家需依据实际情况深化设计、加工、安装。图1仅供参考。 图1 支架示意图 （4）辐射防护设备安装完成后，需满足通光孔尺寸与光束线通光管道的缝隙≤2mm。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订之日起3个月内货到采购人现场 交付进度：合同签订之日起3个月内货到采购人现场，接到采购人通知后1个月内完成设备安装、调试，并通过验收。 付款方式：合同签订后预付合同总金额的30%。合同执行完成并验收合格，且收到供应商提供的全额发票，付清尾款。 验收指标及验收要求： - 1、出厂检验和测试记录报告。 - 2、提供屏蔽材料的证明文件：含铅、不锈钢密度、成分证明材料。按要求完成现场安装任务，并保证支撑结构的承重，调节机构的精度。 保修及售后服务：保修期不少于一年，起始时间以全部设备通过最终验收之日起开始计算。在保修期内，非采购人人为原因引起的设备故障，供应商负责免费维修和免费更换零部件。供应商应于接到采购人维修通知后24小时内(法定假期除外)进行响应，需要抵达现场进行维修的，供应商应在两个工作日内抵达现场，并应在合理的时间内完成维修。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：