中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | sCMOS 探测器 | 合肥先进光源BL09中能显微谱学成像线站新增一套超分辨光学荧光成像系统，开展超分辨光学荧光成像，将荧光信号与X射线成像所获得的超微结构相关联，对于研究细胞功能与结构之间的关系具有重要意义。拟采购1台sCMOS探测器进行荧光图像采集。 主要指标要求: 响应波长范围; 覆盖400 nm-700 nm波段. 探测器类型; 背照式. 分辨率; ≥2048*2048. 像素大小; ≤6.5 μm. 像素合并; 1×1, 2×2, 4×4. 读出噪声; ≤0.45 e-. 峰值量子效率; ≥85%. 制冷方式; 风冷或水冷（若水冷需提供相应水冷机）. 暗电流; ≤1.0 e- /pixel/s. 暗电流不均匀性(DSNU); ≤0.3 e- rms. 光响应不均匀性(PRNU); ≤0.5 % rms. 位深; 16 bit. 帧速; ≥120 fps. 数据传输接口; 数据采集卡并含USB 3.1及以上接口. 触发模式; 硬件、软件. SDK; C/C++. EPICS接口; 需提供EPICS驱动接口. |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后4个月内 交付进度：一次性交付 付款方式：（二选一）： 国产产品： （1）合同签订后，买方支付合同总价的50%； （2）货物在制造现场预验收完毕后，买方支付合同总价的30%； （3）货到买方指定地点并且经买方验收合格后，买方支付合同总价的20%。 进口产品： 一、原则上应采用信用证方式或凭发货单据（运单）电汇预付比例不超过90%，尾款待验收合格之后支付。 二、既非信用证又非凭发运单据（运单）电汇预付比例不超过30%，超过30%时须提供等额预付款保函。 验收指标及验收要求：厂家需对sCMOS进行出厂测试，满足规格和技术参数给出的要求。 保修及售后服务： 1. 厂家提供一年的免费保修, 保修期自仪器安装验收之日起计算。如在保修期内，需返厂维修，厂家承担所有费用，且保修期相应顺延。在保修期结束前一个月内，厂家上门进行设备整体检修。 2. 保修期内的服务由厂家负责，电话报修后 24 小时上门服务、72 小时内排除故障，如有必要尽快派出维修人员到达现场进行服务。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：