中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	sCMOS 探测器
	合肥先进光源BL09中能显微谱学成像线站新增一套超分辨光学荧光成像系统，开展超分辨光学荧光成像，将荧光信号与X射线成像所获得的超微结构相关联，对于研究细胞功能与结构之间的关系具有重要意义。拟采购1台sCMOS探测器进行荧光图像采集。
主要指标要求:
	响应波长范围
	覆盖400 nm-700 nm波段

	探测器类型
	背照式

	分辨率
	≥2048*2048

	像素大小
	≤6.5 μm

	像素合并
	1×1, 2×2, 4×4

	[bookmark: _Hlk220591463]读出噪声
	≤0.45 e-

	峰值量子效率
	≥85%

	制冷方式
	风冷或水冷（若水冷需提供相应水冷机）

	暗电流
	≤1.0 e- /pixel/s

	暗电流不均匀性(DSNU)
	≤0.3 e- rms

	光响应不均匀性(PRNU)
	≤0.5 % rms

	位深
	16 bit

	帧速
	≥120 fps

	数据传输接口
	数据采集卡并含USB 3.1及以上接口

	触发模式
	硬件、软件

	SDK
	C/C++

	EPICS接口
	需提供EPICS驱动接口



	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后4个月内
交付进度：一次性交付
付款方式：（二选一）：
国产产品：
（1）合同签订后，买方支付合同总价的50%；
（2）货物在制造现场预验收完毕后，买方支付合同总价的30%；
（3）货到买方指定地点并且经买方验收合格后，买方支付合同总价的20%。
进口产品：
一、原则上应采用信用证方式或凭发货单据（运单）电汇预付比例不超过90%，尾款待验收合格之后支付。
二、既非信用证又非凭发运单据（运单）电汇预付比例不超过30%，超过30%时须提供等额预付款保函。
验收指标及验收要求：厂家需对sCMOS进行出厂测试，满足规格和技术参数给出的要求。
保修及售后服务：
1. 厂家提供一年的免费保修, 保修期自仪器安装验收之日起计算。如在保修期内，需返厂维修，厂家承担所有费用，且保修期相应顺延。在保修期结束前一个月内，厂家上门进行设备整体检修。
[bookmark: _GoBack]2. 保修期内的服务由厂家负责，电话报修后 24 小时上门服务、72 小时内排除故障，如有必要尽快派出维修人员到达现场进行服务。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
