中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	常温高频系统低电平控制器
	常温高频系统的数字低电平控制器的具体参数需求如下：
1、射频前端板技术参数需求：包含4路下变频通道，1路上变频通道，通道隔离度80dBm，通道增益16dBm。对于下变频通道，射频信号输入中心频率499.8MHz，输入功率最大不超过10dBm，输出中频信号的中心频率为31.2375MHz（499.8/16），输出功率不超过10dBm。对于上变频通道，输出信号中心频率499.8MHz，输出功率最低为10dBm。
2、数字信号处理板卡技术参数需求：4路高速ADC处理通道，采样率不低于124.95MHz（499.8/4）；2路高速DAC处理通道，采样率不低于124.95MHz。ADC最大输入功率10dBm，DAC最大输出功率-3dBm。
3、后处理板技术参数需求：包含1路调谐马达驱动输出，4个以上数字I/O口，可实现两台低电平的同步控制。
4、上位机软件参数需求：采用CSstudio编写，符合合肥先进光源IOC及OPI规范；IOC及OPI部署在FPGA板卡上，通过网口实现远程访问及控制。
5、尺寸要求：宽度为标准19英寸机柜宽度，高度不超过7U。
数量：1台
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后三个月内
交付进度：交货期内整机交付
付款方式：合同签订后预付合同总额50%，到货验收合格后支付合同尾款
验收指标及验收要求：
	参数项
	验收指标
	验收方法及要求

	硬件组成
	4路高速ADC，2路高速DAC，网络通讯接口，4路下变频通道，1路上变频通道，电机驱动端口。
	按照指标检查硬件组成的完整性。

	幅度稳定度（闭环）
	RMS≤0.1%
	利用低电平控制器（LLRF）的自闭环功能，对射频前端输入的499.8MHz微波信号，在开环和闭环状态下，测试LLRF幅度环路的稳定性（2H内）。

	相位稳定度（闭环）
	RMS≤0.1°
	利用LLRF的自闭环功能，对射频前端输入的499.8MHz微波信号，在开环和闭环状态下，测试LLRF相位环路的稳定性（2H内）。

	电机驱动
	调谐范围400kHz，调谐精度10Hz
	利用LLRF的自闭环功能，将失谐角调整为＜1.5°后闭合频率调谐环，之后通过移相器调整失谐角，使其超过±5°，测试此时LLRF能否及时发出调谐指令，同时调谐方向是否正确。

	操作界面
	需显示Pt、Pf、Pr及参考信号的幅度、相位信息，以及调谐杆的进退状态并能对LLRF系统做相应设置。
	测试显示界面是否能正常显示Pt、Pf、Pr及参考信号的幅度、相位信息，以及调谐杆的进退状态，并能相应地设置参数。

	联机控制
	可通过操作界面实现两台低电平的联机及同步控制
	测试显示界面是否能正常显示两台低电平的联机状态，及同步状态，能够相应地进行配置操作。


保修及售后服务：三年
	
	




公司名称（盖章）：
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