中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常温高频系统低电平控制器 | 常温高频系统的数字低电平控制器的具体参数需求如下： 1、射频前端板技术参数需求：包含4路下变频通道，1路上变频通道，通道隔离度80dBm，通道增益16dBm。对于下变频通道，射频信号输入中心频率499.8MHz，输入功率最大不超过10dBm，输出中频信号的中心频率为31.2375MHz（499.8/16），输出功率不超过10dBm。对于上变频通道，输出信号中心频率499.8MHz，输出功率最低为10dBm。 2、数字信号处理板卡技术参数需求：4路高速ADC处理通道，采样率不低于124.95MHz（499.8/4）；2路高速DAC处理通道，采样率不低于124.95MHz。ADC最大输入功率10dBm，DAC最大输出功率-3dBm。 3、后处理板技术参数需求：包含1路调谐马达驱动输出，4个以上数字I/O口，可实现两台低电平的同步控制。 4、上位机软件参数需求：采用CSstudio编写，符合合肥先进光源IOC及OPI规范；IOC及OPI部署在FPGA板卡上，通过网口实现远程访问及控制。 5、尺寸要求：宽度为标准19英寸机柜宽度，高度不超过7U。 数量：1台 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后三个月内 交付进度：交货期内整机交付 付款方式：合同签订后预付合同总额50%，到货验收合格后支付合同尾款 验收指标及验收要求： 参数项; 验收指标; 验收方法及要求. 硬件组成; 4路高速ADC，2路高速DAC，网络通讯接口，4路下变频通道，1路上变频通道，电机驱动端口。; 按照指标检查硬件组成的完整性。. 幅度稳定度（闭环）; RMS≤0.1%; 利用低电平控制器（LLRF）的自闭环功能，对射频前端输入的499.8MHz微波信号，在开环和闭环状态下，测试LLRF幅度环路的稳定性（2H内）。. 相位稳定度（闭环）; RMS≤0.1°; 利用LLRF的自闭环功能，对射频前端输入的499.8MHz微波信号，在开环和闭环状态下，测试LLRF相位环路的稳定性（2H内）。. 电机驱动; 调谐范围400kHz，调谐精度10Hz; 利用LLRF的自闭环功能，将失谐角调整为＜1.5°后闭合频率调谐环，之后通过移相器调整失谐角，使其超过±5°，测试此时LLRF能否及时发出调谐指令，同时调谐方向是否正确。. 操作界面; 需显示Pt、Pf、Pr及参考信号的幅度、相位信息，以及调谐杆的进退状态并能对LLRF系统做相应设置。; 测试显示界面是否能正常显示Pt、Pf、Pr及参考信号的幅度、相位信息，以及调谐杆的进退状态，并能相应地设置参数。. 联机控制; 可通过操作界面实现两台低电平的联机及同步控制; 测试显示界面是否能正常显示两台低电平的联机状态，及同步状态，能够相应地进行配置操作。. 保修及售后服务：三年 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：