中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 波导真空过渡段 | 类型; 数量; 漏率; 真空度; 其他. CF100-CF100垂直过渡; 44; 1E-11 Pa.m3/s; 5E-8 Pa; 详见图纸标注要求. CF100-CF100直角过渡; 20; 1E-11 Pa.m3/s; 5E-8 Pa. CF35-CF63 波纹管段; 1; 1E-11 Pa.m3/s; 5E-8 Pa. 过渡段配有CF35 盲板; 80. |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：10个月 交付进度： 其中13套垂直过渡、5套直角过渡、15个CF35盲板需在签订合同后4个月内交货。 所有剩余部件需在签订合同后10个月内交货。 付款方式： 1.合同签订后，支付合同总价的40%； 2.全部设备出厂经甲方预验收后，支付合同总价的30%； 3.全部设备货到现场并经安装调试验收合格后，支付合同总价的30%。 注：以上第3次付款前，乙方须向甲方提供100%合同价款的正规增值税专用发票。 验收指标及验收要求： 验收指标： - 单件过渡段真空漏率≤1E-11 Pa.m3/s，真空度好于5E-8 Pa； - 形位公差符合图纸标注要求。 验收方式： - 每件过渡段均需通过氦质谱检漏仪进行检漏达到验收指标； - 过渡段可单件或串联通过离子泵抽气获得真空度验收指标。 阶段性检查要求： - 首批交货检查：真空度、漏率及形位公差 - 最终交货检查：真空度、漏率及形位公差 - 生产周期间进度检查及加工质量检查 保修及售后服务： 乙方对其所提供设备的免费保修期为1年，同时提供终身维护服务。保修期从全部产品验收合格之日起算。乙方应在接到报修通知后24小时内响应，48小时内派技术人员到达现场，72小时之内排除故障。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：