中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电化学工作站 | 技术参数需求; 数量. - 测量电压范围≥±10 V，分辨率≤0.1 µV，精度≤1 mV±满量程的0.2%； - 测量电流范围覆盖100 pA~1 A，分辨率≤4 fA（量程的0.004%），精度≤10 pA±满量程的 0.1%； - 施加电流分辨率≤电流范围的0.004%，精度≤10 pA±满量程的0.1%； - 施加电位分辨率≤电位范围的0.008%，精度≤1 mV±满量程的 0.1%； - 支持第二工作电极（双恒模式）； - 支持离线测试:无需软件监控，实验自动运行，数据存储设备内部；支持测试程序自定义，包含主动降噪功能（硬件），以及背底噪音测量软件； - 通讯方式：USB与以太网双模式；支持拓展接口。; 1套. |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后6个月内交货。 交付进度：一次性交付。 付款方式：30%电汇预付，60%见发运单据电汇支付，10%电汇验收合格后支付。 验收指标及验收要求：以厂家的出厂测试报告或第三方检测报告为准。 保修及售后服务：自验收之日起质保1年以上。质保期内发生质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起3个工作日响应并提出有效解决方案，所产生的费用乙方承担。乙方提供必要的技术支持，确保甲方能够及时有效的使用设备。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：