中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	移动式机组
	前级泵为无油泵，抽速大于25m3/h，前级泵自带气镇,关闭气镇的状态下极限真空优于3Pa；分子泵抽速不小于300L/S，冷却方式可选水冷或风冷，分子泵极限真空优于1E-9mbar，报价包含冷却模块；泵组需配规管及显示设备，规管量程包含常压到5E-9mbar。

	
	

	2
	分子泵及控制器
	分子泵抽速不小于300L/S，冷却方式可选水冷或风冷，分子泵极限真空优于1E-9mbar，CF接口，含控制器及冷却模块。
	
	

	3
	分子泵及控制器
	分子泵抽速不小于80L/S，冷却方式可选水冷或风冷，分子泵极限真空优于1E-9mbar，CF接口，含控制器及冷却模块。
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