中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分子泵 | 分子泵对氮气抽速不低于300L/s，配冷却风扇，极限真空1E-9mbar，接口为标准CF法兰。 |  |  |
| 2 | 分子泵 | 分子泵对氮气抽速不低于700L/s，配冷却风扇，极限真空1E-9mbar，接口为标准CF法兰。 |  |  |
| 3 | 分子泵机组 | 分子泵对氮气抽速不低于300L/s，配冷却风扇，极限真空1E-9mbar，接口为标准CF法兰；前级为多级罗茨泵，抽速不低于30m3/h,极限真空优于3Pa，自带气镇。需配真空测量装置，设备量程范围为常压到1E-9mbar。包含必要的真空连接件，手推车结构。 |  |  |
| 4 | 商务条款 | 交货期：从签订合同之日起12 个月内。 付款方式：合同签订后预付合同总额的25%，收到设备验收合格后30个工作日内付清尾款。 验收指标及验收要求： 检测干泵抽速，检测分子泵抽速 检测极限真空读数从常压到1E-9mbar 保修及售后服务：质保期至少一年时间。 其它：以上设备要求同一品牌。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：