中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	和差获取前端样机、模拟后端样机
	逐束团反馈处理器和差获取前端样机一台，模拟后端样机一台。均采用19英寸标准机箱，对外接口均为SMA公头。
和差获取前端样机实现四路信号的滤波、移相、二级和差、和路信号衰减后与差信号和路、放大后滤波的功能，输出：X （A-B-C+D)，Y （A+B-C-D)，Q （A-B+C-D)，I（A+B+C+D)。移相幅度和衰减幅度均手动可调。内部结构参考图示1。
图示1
[image: ]
具体参数要求：频域范围最小值≤20MHz，最大值≥2GHz，首尾均采用DC-2GHz频段低通滤波。移相器移相步长≤5ps，移相范围≥100ps，可调衰减器和固定倍率放大器的组合应使得在整个样机在输入信号0-33dBm的条件下，可输出0-10dBm的信号。和差计算模块相位内部平衡度好于5ps，幅度平衡度好于1.5dB，通道间隔离度好于20dB。
模拟后端实现对输入信号的延时的精确调节、放大后滤波的功能。内部结构参考图示2。
图示2
[image: ]
具体参数要求：移相器移相步长≤5ps，移相范围≥100ps；固定增益15dB-20dB；其中四路采用DC-250MHz低通滤波；两路采用中心频率1.375MHz，带宽250MHz的带通滤波。

	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订四个月内
交付进度：一次性交付
付款方式：甲方预付合同总金额的20%，设备到货且甲方验收合格后支付合同总金额的80%
验收指标及验收要求：厂家提供出厂测试报告。
保修及售后服务：设备质保期-现场验收合格后1年
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
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