中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标及商务条款供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	中子探测器
	仪器类型：He3正比计数器
有效量程：30 nSv/h~100 mSv/h；
能量效应范围：0.025eV~14 MeV；
*相对固有误差：≤±10%；
工作温度：在-20℃~+50℃范围内，能稳定工作；
*机械特性（震动）：正常工作（参照《GB/T 8993-1998 核仪器环境条件与试验方法》附录E测试）；
*防护等级：≥IP66；
*防电磁干扰：符合国标GB/T17626.2-2018和 GB/T17626.3-2016标准要求；
以上标*的参数需提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检定、校准证书或者测试报告
	
	

	2
	伽马探测器
	仪器类型：高气压电离室
有效量程：10nGy/h~100mGy/h；
伽马能量响应：能量范围为60keV~3MeV；
*相对固有误差：≤±10%
工作温度：在-20℃~+50℃范围内，能稳定工作；
*机械特性（震动）：正常工作（参照《GB/T 8993-1998 核仪器环境条件与试验方法》附录E测试）。
*防护等级：≥IP66；
*防电磁干扰：符合国标GB/T17626.2-2018和 GB/T17626.3-2016标准要求；
以上标*的参数需提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检定、校准证书或者测试报告
	
	

	3
	技术要求
	剂量仪主机需实现以下功能：
实时数据展示：实时显示当前探测器剂量率、实时监控主机与服务器通讯状态；
报警阈值设置：剂量率可分为一级报警、二级报警，超阈值声光报警；
历史数据：可连续保存6个月历史数据记录；
历史数据补传：服务器通讯恢复后，可自动将监测数据补传至数据中心；
刻度因子：可由管理员设置探测器刻度因子；
功能自检以及通讯故障自检，屏幕报警灯提示。 
通讯协议要求：
可接受的通讯协议分为两类：
1、按照嵌入式EPICS IOC的标准实现远控功能，具体技术细节规范以EPICS相关文档为标准。
2、采用智能设备架构，以数字通讯协议实现远控功能时，需满足以下要求：
a)	优先使用网络接口；
b)	设备以查询／应答模式工作，不要采取由设备端定时广播数据的通讯模式。
使用业界广泛使用的标准协议，如工业通讯协议Modbus TCP/IP、可编程仪器标准命令SCPI等，以减少协议约定的工作量。

	
	

	4
	商务条款
	交货期：
合同生效之日起90日内将货物送达至指定地点。
验收指标及验收要求：
供应商需提供计量院或计量站出具的仪器的校准证书
保修及售后服务：
产品质保期为12个月，时间自验收合格之日起计算。质保期内货物出现质量问题的，供应商应再3日内以更换等方式解决，并承担相应费用。
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