中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	无磁盲板法兰
	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK3]本次采购的无磁盲板法兰等项目，主要用于储存环真空系统密封工作，相关要求如下：
[bookmark: OLE_LINK10]1）无磁盲板法兰材料要求316L或316LN；磁导率小于等于1.02；法兰标准基于GB/Z 25756-2010；
2）φ38*1.5-90°弯头材料要求316L或316LN；磁导率小于等于1.02；法兰标准基于GB/Z 25756-2010；
3）波纹管长度1.5 m
4）所有采购项目真空漏率≤5E-11 mbar·L/s
5）所有采购项目需洁净，需按照超高真空清洗标准清洗处理；
6）产品质保期为 1年 ，时间自验收合格之日起计算。质保期内货物出现质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起 3 日内以更换等方式解决，因此所发生的费用由乙方承担。乙方免费提供必要的技术咨询以确保甲方能安全、有效的使用标的货物。
7）包装和运输：
包装和运输均由承制方负责，承制方应该要保证产品安全可靠的运输至需方指定地方。具体方案需经甲方认可。
①采购项目需按照不同的规格进行单独包装并贴标签。
2：名称及类型数量
	[bookmark: OLE_LINK4]名称
	接口类型
	数量（个）
	技术指标

	无磁盲板法兰
	CF25
	25
	材料磁导率小于等于1.02；材料要求316L或316LN；法兰标准基于GB/Z 25756-2010；漏率≤5E-11mbar·L/s

	
	CF35
	420
	

	
	CF63
	250
	

	转接头
	CF35转KF40
	150
	漏率≤5E-11mbar·L/s

	φ38*1.5-90°弯头
	接CF35-CF35弯头
	22
	材料磁导率小于等于1.02；材料要求316L或316LN；法兰标准基于GB/Z 25756-2010；漏率≤5E-11mbar·L/s

	普通盲板法兰
	KF40
	200
	漏率≤5E-11mbar·L/s

	卡箍套装
	KF40卡箍
	300
	漏率≤5E-11mbar·L/s

	波纹管
	KF40波纹管
	50
	1.5m；漏率≤5E-11mbar·L/s



	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订之日起1个月内交付30%，合同签订之日起3个月内交付完毕。
交付进度：合同签订之日起3个月内，交付完毕。
[bookmark: OLE_LINK6]付款方式：全部货物到货后，付全款100%。
验收指标及验收要求：
[bookmark: _GoBack]产品加工完成后，由供应商提供产品的验收方案，出厂报告至少应包含以下内容：
性能测试报告
供应商需按照技术要求，提供性能测试报告。
	
	



公司名称（盖章）：
                             日期：
