中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无磁盲板法兰 | 本次采购的无磁盲板法兰等项目，主要用于储存环真空系统密封工作，相关要求如下： 1）无磁盲板法兰材料要求316L或316LN；磁导率小于等于1.02；法兰标准基于GB/Z 25756-2010； 2）φ38*1.5-90°弯头材料要求316L或316LN；磁导率小于等于1.02；法兰标准基于GB/Z 25756-2010； 3）波纹管长度1.5 m 4）所有采购项目真空漏率≤5E-11 mbar·L/s 5）所有采购项目需洁净，需按照超高真空清洗标准清洗处理； 6）产品质保期为 1年 ，时间自验收合格之日起计算。质保期内货物出现质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起 3 日内以更换等方式解决，因此所发生的费用由乙方承担。乙方免费提供必要的技术咨询以确保甲方能安全、有效的使用标的货物。 7）包装和运输： 包装和运输均由承制方负责，承制方应该要保证产品安全可靠的运输至需方指定地方。具体方案需经甲方认可。 ①采购项目需按照不同的规格进行单独包装并贴标签。 2：名称及类型数量 名称; 接口类型; 数量（个）; 技术指标. 无磁盲板法兰; CF25; 25; 材料磁导率小于等于1.02；材料要求316L或316LN；法兰标准基于GB/Z 25756-2010；漏率≤5E-11mbar·L/s. CF35; 420. CF63; 250. 转接头; CF35转KF40; 150; 漏率≤5E-11mbar·L/s. φ38*1.5-90°弯头; 接CF35-CF35弯头; 22; 材料磁导率小于等于1.02；材料要求316L或316LN；法兰标准基于GB/Z 25756-2010；漏率≤5E-11mbar·L/s. 普通盲板法兰; KF40; 200; 漏率≤5E-11mbar·L/s. 卡箍套装; KF40卡箍; 300; 漏率≤5E-11mbar·L/s. 波纹管; KF40波纹管; 50; 1.5m；漏率≤5E-11mbar·L/s. |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订之日起1个月内交付30%，合同签订之日起3个月内交付完毕。 交付进度：合同签订之日起3个月内，交付完毕。 付款方式：全部货物到货后，付全款100%。 验收指标及验收要求： 产品加工完成后，由供应商提供产品的验收方案，出厂报告至少应包含以下内容： 性能测试报告 供应商需按照技术要求，提供性能测试报告。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：