中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	调束用冲击磁铁及NLK冲击磁铁励磁脉冲源

	调束用冲击磁铁励磁脉冲源为合肥先进光源束流首圈调试时使用的K3提供励磁脉冲电流，NLK冲击磁铁励磁脉冲源为非线性脉冲磁铁注入方案中的NLK冲击磁铁提供励磁脉冲电流，具体指标要求如表1和表2所示：
表1 调束用冲击磁铁励磁脉冲源指标要求
	负载
	项目
	指标
	备注

	调束用冲击磁铁励磁脉冲源
	负载电感
	电感≤0.9 uH
	负载为冲击磁铁，由采购方提供。

	
	充电电压
	≤25kV
	

	
	最大放电电流
	≥4.8 kA
	

	
	高压脉冲波形
	半正弦波，底宽≤1.5 us
	在峰值电流的0%电平处测量脉冲宽度

	
	脉冲前沿抖动
	≤10 ns
	RMS

	
	最大重复频率
	10 pps
	1-10pps连续可调

	
	重复稳定度
	＜0.02%
	RMS、半小时测量


表2 NLK冲击磁铁励磁脉冲源指标要求
	负载
	项目
	指标
	备注

	NLK冲击磁铁励磁脉冲源
	负载电感
	电感≤2.3 uH
	负载为冲击磁铁，由采购方提供。

	
	充电电压
	≤25kV
	

	
	最大放电电流
	≥3.5 kA
	

	
	高压脉冲波形
	半正弦波，底宽≤2.2 us
	在峰值电流的0%电平处测量脉冲宽度

	
	脉冲前沿抖动
	≤10 ns
	RMS

	
	最大重复频率
	10 pps
	1-10pps连续可调

	
	重复稳定度
	＜0.02%
	RMS、半小时测量



	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后12个月内
交付进度：供货方于合同生效之日起12个月内将货物送达至采购方指定地点。
付款方式：签订合同后，预付合同总额的20%；设计方案经采购人书面批准后，支付合同总额的30%；货到验收合格后支付合同尾款。
验收指标及验收要求：验收指标分别如表1和表2所示。
阶段性检查要求：在设备部件加工完成后并在整体组装前进行阶段性检查。
保修及售后服务：产品质保期为12个月，时间自验收合格之日起计算。质保期内货物出现质量问题的，供货方应自接到采购方异议之日起 3日内以更换等方式解决，因此所发生的费用由供货方承担。供货方免费提供必要的技术咨询以确保采购方能安全、有效的使用标的货物。
[bookmark: _GoBack]其它：设计方案需要得到采购人书面批准方可加工。
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