中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	探测器位移台与控制器
	1，水平运动轴（Z）：行程 ≥ 60 mm （中心 ± 30 mm）；重复精度 ≤ 2μm；台面尺寸 60 - 80 mm，承载 ≥ 6000 g，自重 ≤ 1500g；
2，竖直运动轴（Y）：行程 ≥ 15 mm （中心 ± 7.5 mm）；重复精度 ≤ 2μm；台面尺寸 140 - 180 mm，承载 ≥ 10000 g，自重 ≤ 7500g；
3，水平运动轴（X）：行程 ≥ 100 mm （中心 ± 50 mm）；重复精度 ≤ 2μm；台面尺寸 140 - 180 mm，承载 ≥ 20000 g，自重 ≤ 12000 g；
包含：运动台、步进电机、控制器、驱动器、真空内连接线、真空电馈通法兰（3轴+1轴备份）、腔外连接线（不小于10米）；位移台在断电情况下，具有保持位置稳定的能力；
不限定是否使用编码器，若使用编码器，需具备防漏光措施；堆垛后总尺寸小于400  200 (中心位置)  260（XYZ，单位mm）；
运动台在真空内使用，兼容真空度小于等于1E-4 Pa；控制协议支持EPICS7，符合HALF的机电控制系统规定。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：6个月。
交付进度：一次性交付。
付款方式：甲方预付合同总金额的70%，货到甲方验收合格后支付合同金额的30%。
验收指标及验收要求：
水平运动轴Z，验收要求：符合技术规格，测试报告/合格证；
竖直运动轴Y，验收要求：符合技术规格，测试报告/合格证；
水平运动轴X，验收要求：符合技术规格，测试报告/合格证；
控制器，验收要求：符合技术规格，提供说明书。
[bookmark: _GoBack]保修及售后服务：自验收合格之日起保修一年，保修期内发生质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起3个工作日内响应并提出有效解决方案，所产生的费用乙方承担。乙方提供必要的技术支持，确保甲方能及时有效使用设备。乙方向甲方提供免费培训包含设备技术原理和基本维护等。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
