中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉冲变压器 | 根据合肥光源的运行需求，拟采购设备需求如下表所示： 脉冲变压器由多个分铁芯和多个分绕组组成，主要技术参数要求如下： 初级输入电压为1kV，次级最高脉冲输出电压180kV；次级最大脉冲输出电流100A；脉冲宽度大于等于 5us；最高重复频率400Hz；脉冲变压器需要放置在高压油缸中，内部装有高绝缘性的变压器油，带有电容分压器和脉冲电流环，提供脉冲电压和电流测量接口；高压油缸需配备油位显示，高压油箱预留油循环散热接口。 高压油缸预留固态调制器的输入转接装置和结构安装接口，具有对应速调管和聚焦线圈的结构安装接口，具有灯丝电源和去磁电源输入相关的电气接口。 采购数量为1件。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：签订合同后8个月内。 交付进度：供货方于合同生效之日起8个月内将货物送达至采购方指定地点。 付款方式： （1）合同签订后，支付合同总价的50%； （2）货到采购方指定地点并且经采购方验收合格后，支付合同总价的50%。 验收指标及验收要求：该脉冲变压器需配合放电组件使用，厂家需提供出厂测试报告和合格证，技术人员配合进行联合调试，技术参数须满足最终系统整体测试要求。验收期间，货物数量、规格型号等与描述的技术参数要求不符，或存在质量问题的，供货方应在接到采购方异议之日起 3日内更换合格产品重新交付至采购方指定地点，并承担因此而发生的相关费用。 保修及售后服务：产品质保期为12个月，时间自验收合格之日起计算。质保期内货物出现质量问题的，供货方应自接到采购方异议之日起 3日内以更换等方式解决，因此所发生的费用由供货方承担。供货方免费提供必要的技术咨询以确保采购方能安全、有效的使用标的货物。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：