技术指标及商务要求响应表

| 序号 | 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氮循环冷却机组 | 液氮机组的冷却能力≥800W（重要技术指标） 液氮冷却机组的闭环最大工作压力1~10bar，且可调（关键技术指标） 液氮冷却机组的闭环压力稳定性≤1mbar(RMS)（关键技术指标） 液氮冷却机组的闭环流量稳定性＜0.1L/min （关键技术指标） 液氮冷却机组的流体温度覆盖78~104K （关键技术指标） 液氮冷却机组的液氮泵频15~90Hz，连续可调（关键技术指标） 液氮冷却机组的自循环流量0~10L/min，且连续可调（关键技术指标） 压力传感器的采样率大于400Hz（重要技术指标） 液氮冷却机组的排气温度大于10℃（重要技术指标） 液氮冷却机组能够稳定地自动填充液氮 是 重要技术指标 低温传输管线的漏热＜1.5W/m（重要技术指标） 液氮冷却机组空载时液氮消耗＜60L/day （重要技术指标） 液氮冷却机组的轮子做隔振处理，减振装置固有频率＜10Hz （重要技术指标） 液氮冷却机组与单色器之间的液氮传输管线内径大于12mm，两根管线每根长度10米，带低温公母接头 （重要技术指标） 控制机柜电源220V（关键技术指标） 控制包含本地控制和远程控制两部分。（重要技术指标） 系统保证人员和设备的安全，提供安全联锁机制并以声光等方式输出报警信号。（关键技术指标） 液氮冷却机组的自动化程度高，开机注液降温到自动运行，以及系统复温等过程不需要人为操作，只需要点控制面板上相应的按钮即可自动完成。（重要技术指标） 注：关键指标必须满足，重要指标可以折衷。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：