中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外FEL 束测信号调理器 | 1. 48 个独立通道，具备滤波和衰减调节能力 2. 滤波器截止频率 900MHz，数目48件 3. 低通抑制频率范围1800MHz-10000MHz，抑制度≥70dB，抑制 DC 信号 4. 手动调节衰减器，步进≤ 2dB，调节范围≥ 18dB，数目48件 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同生效之日起120日内交货。 交付进度：一次性交付 付款方式：合同签订后预付合同总金额的50%，货到验收合格且收到全额发票后20个工作日内付清尾款。 验收指标及验收要求： 验收指标; 验收要求. 信号调理器整体; 通道数; 符合技术规格. 低通滤波器; 截止频率，抑制度; 符合技术规格. 信号衰减器; 步进参数，调节范围; 符合技术规格. 保修及售后服务：产品质保期为验收合格之日起12个月。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：