中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	可移动真空烘烤车
	1. 控温：通道≥6；每个通道可独立设置升温、保温、降温参数，保温时长不少于15天；
显示：配置触控显示屏，显示各通道的温度随时间变化的实时曲线，显示屏可进行参数设置；
存储：具备各通道温度数据的存储和导出功能；
温度报警及保护：具备温度报警阈值的设置功能，温度超出或低于阈值，该通道能断电保护，但不影响其他通道；每个通道独立设置过载保护的保险丝；
烘烤功率的输入方式：采用外部一个总插座，在烘烤设备内部分配至各通道的方式；
烘烤功率的调节方式：采用可控硅控制器逐步加载功率 ；
测温：每个通道配置一个K型热偶，测温上限≥300℃，测温精度好于±1℃。
2. 烘烤设备的供电：电压380V。
3. 各通道烘烤供电：功率2000W。
4. 烘烤设备外形：高度≤1.5m，宽度或长度有一边≤0.5m，重量≤100Kg，配置手推的扶手。
5. 移动方式：配置4个静音轮，长度方向的前面为固定轮，后面为万向轮，万向轮可锁死，轮子直径≥10cm 。
K型热偶且热偶线长度和加热线缆长度均为10米。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后6个月内
交付进度：一次性交付
付款方式：合同签订后预付合同总额的25%，收到设备验收合格后30个工作日内付清尾款。
验收指标及验收要求：
检测通道数量，开机测试通道加热功能。检测温度数据储存和导出功能。检测负载后的温度精度是否达到要求。检测设备尺寸及热偶型号。
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