中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	单色器光栅基底及平面镜
	本次采购包含光栅基底3块、平面反射镜1块，全部用于合肥光源共振软X射线散射光束线光学系统，作为线站单色器光栅、平面镜核心光学元件。该批光学元件可支撑实验站实现更高光子通量的运行目标，完成入射光束单色化与光束精准准直，有效提升到达样品处的光子通量；工作能量区间覆盖220 eV–700 eV软X射线波段，充分匹配波荡器光源输出特性，满足共振软X射线散射实验针对低浓度样品、厚薄膜体系、弱信号探测、快速动力学演变过程等前沿方向的测试需求，保障大批量样品高效测试与高分辨实验数据采集，进一步拓展光束线站的科学研究能力。
具体参数及精度要求
光栅基底：
1) 外形尺寸：100 mm × 30 mm × 30 mm，尺寸公差≤±0.5 mm
2) 光学有效工作面：90 mm × 25 mm
3) 子午半径：≥100 km；弧矢半径：≥30 km
4) 表面粗糙度：≤0.5 nm
5) 斜率误差（子午/弧矢）：≤0.3/1 μrad
平面镜：
1) Si(100)，40 nm镍镀层
2) 基底外形尺寸：240 mm×30 mm×30 mm，尺寸公差≤±0.5 mm
3) 光学有效工作面：220 mm×20 mm
4) 子午半径：≥100 km；弧矢半径：≥30 km
5) 表面粗糙度：≤0.3 nm
6) 斜率误差（子午/弧矢）：0.3/1 μrad
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后2个月内交货到指定地点。
交付进度：一次性交付。
付款方式：合同签订后，甲方预付合同总金额的40 %，货到验收合格且收到乙方提供的全额发票后，付清尾款。
验收指标及验收要求：
1） 子午半径：≥100 km；弧矢半径：≥30 km；
2） 斜率误差（子午/弧矢）：≤0.3/1 μrad；
3） 表面粗糙度：≤0.3 nm；
[bookmark: _GoBack]保修及售后服务：产品质保期为12个月，时间自验收合格之日起计算。质保期内货物出现质量问题的，乙方应在收到甲方异议通知后的10个工作日内，负责免费更换、维修或补充，并承担由此产生的所有相关费用(包括但不限于运输、人工等)。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
