中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单色器光栅基底及平面镜 | 本次采购包含光栅基底3块、平面反射镜1块，全部用于合肥光源共振软X射线散射光束线光学系统，作为线站单色器光栅、平面镜核心光学元件。该批光学元件可支撑实验站实现更高光子通量的运行目标，完成入射光束单色化与光束精准准直，有效提升到达样品处的光子通量；工作能量区间覆盖220 eV–700 eV软X射线波段，充分匹配波荡器光源输出特性，满足共振软X射线散射实验针对低浓度样品、厚薄膜体系、弱信号探测、快速动力学演变过程等前沿方向的测试需求，保障大批量样品高效测试与高分辨实验数据采集，进一步拓展光束线站的科学研究能力。 具体参数及精度要求 光栅基底： - 外形尺寸：100 mm × 30 mm × 30 mm，尺寸公差≤±0.5 mm - 光学有效工作面：90 mm × 25 mm - 子午半径：≥100 km；弧矢半径：≥30 km - 表面粗糙度：≤0.5 nm - 斜率误差（子午/弧矢）：≤0.3/1 μrad 平面镜： - Si(100)，40 nm镍镀层 - 基底外形尺寸：240 mm×30 mm×30 mm，尺寸公差≤±0.5 mm - 光学有效工作面：220 mm×20 mm - 子午半径：≥100 km；弧矢半径：≥30 km - 表面粗糙度：≤0.3 nm - 斜率误差（子午/弧矢）：0.3/1 μrad |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后2个月内交货到指定地点。 交付进度：一次性交付。 付款方式：合同签订后，甲方预付合同总金额的40 %，货到验收合格且收到乙方提供的全额发票后，付清尾款。 验收指标及验收要求： - 子午半径：≥100 km；弧矢半径：≥30 km； - 斜率误差（子午/弧矢）：≤0.3/1 μrad； - 表面粗糙度：≤0.3 nm； 保修及售后服务：产品质保期为12个月，时间自验收合格之日起计算。质保期内货物出现质量问题的，乙方应在收到甲方异议通知后的10个工作日内，负责免费更换、维修或补充，并承担由此产生的所有相关费用(包括但不限于运输、人工等)。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：