中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	电子中和枪
	1. 安装法兰：DN40CF，可在UHV条件下工作
2. 能量范围和分辨率：优于1-500 eV连续可调，能量分辨率优于1.0 eV
3. 样品电流：0-100 uA 连续可调
4. 稳定性：束流波动<5%/min
5. 工作距离：20-100 mm
6. 最大烘烤温度：250℃
7. 插入距离：大于145 mm
8. 灯丝类型：钨/钍钨/铱/氧化铱灯丝
9. 控制器接口：需兼容EPICS
数量：1台
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后10个月内
付款方式：
以下三种付款方式均可：
1．90%不可撤销信用证见发运单据议付+10%电汇验收合格后付
2．90%见发运单据后电汇支付+10%电汇验收合格后付
3．30%电汇预付，剩下70%都在验收合格后付
验收指标及验收要求：
验收要求：
在实验站的超高真空系统上验证其功能性，是否可以施加高压，产生电子束斑，并达到下面的验收指标。
验收指标：
1安装法兰：DN40CF，兼容超高真空。
2能量范围和分辨率：优于1-500 eV连续可调，能量分辨率优于1.0 eV。
3样品电流：0-100 uA 连续可调
4稳定性：束流波动<5%/min
保修及售后服务：
自验收之日起，免费保修一年。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
